## Slide 1
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UNA INCUBADORA CON AGITACIÓN DE 10 LITROS DE CAPACIDAD”
SANGOLQUÍ, ABRIL 2015
AUTORES:
LUIGUI MAURICIO ALBÁN FERNÁNDEZ
MANUEL ALEXANDER RUILOVA VALLE
DIRECTORA: Dra. MARBEL TORRES ARIAS
CODIRECTOR: MS.c DAVID LOZA MATOVELLE

## Slide 2
Definición del Problema
Casas Comerciales : $10772
USA
Ecuador
Casas Comerciales : $4545

## Slide 3
Justificación e Importancia
Fortalecer el cambio de la matriz productiva.
El diseño y la construcción de la incubadora con agitación demuestra que la utilización de la plataforma de código abierto y la utilización de componentes de fácil adquisición en el mercado nacional, es una gran alternativa para el diseño de equipos médicos, industriales sin reducir la eficiencia de las mismas.

## Slide 4
Objetivo General
Diseñar y construir un prototipo de una incubadora con agitación de 10 litros de capacidad
Objetivos específicos
Sistema térmico
Sistema de control
Sistema de agitación

## Slide 5
HIPOTÉSIS
Se puede desarrollar una alternativa tecnológica en el país de bajo costo, la cual consiste en diseñar una incubadora con agitación con un controlador de precisión temperatura con precisión inferior a 0.5 °C y velocidad angular de la plataforma con variación de 1 rpm en el rango de 20 a 200 rpm.

## Slide 6
Marco Teórico
ESTRUCTURA DE UNA INCUBADORA CON AGITACIÓN

## Slide 7
Clasificación de las Incubadoras
Incubadoras con Agitación
Thermo Scientific
OMS

## Slide 8
Incubadoras ThermoScientific
ThermoScientific

## Slide 9
Tipos de Incubadoras
OMS

## Slide 10
Aplicaciones
Cultivo Celular

## Slide 11
Mecanismos de Agitación
Tipos de mecanismos

## Slide 12
Sensores, actuadores y controladores eléctricos
Componentes

## Slide 13
Open Source

## Slide 14
Metodología.
La metodología para el diseño del prototipo de la incubadora con agitación se es el diseño concurrente.
Diseño Mecánico
Especificaciones
Control de temperatura
Mecanismo de agitación
Control de velocidad
Interfaz humano-máquina

## Slide 15
Mecanismo de agitación
Diseño Mecánico
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6

## Slide 16
Mecanismo de agitación-Análisis de Vibraciones
Diseño Mecánico

## Slide 17
Diseño Mecánico

## Slide 18
Diseño Mecánico
Sistema térmico
35
37
38
39
40
41
42
43
36
34

## Slide 19
Cámara de calentamiento-Selección aislante
Diseño Mecánico
Criterios de Evaluación
Inflamable > Costo > Menor Conductividad térmica
Criterio | Inflamable | Costo | Conductividad |  | Ponderación
Inflamable | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Costo | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Conductividad | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Criterio | Inflamable | Costo | Conductividad |  | Ponderación
Inflamable | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Costo | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Conductividad | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1

## Slide 20
Selección de Alternativas del Material
Inflamable
Thermolon > Lana de vidrio
Criterio | Thermolon | Lana de vidrio |  | Prioridad
Thermolon | - | 1 | 2 | 0,67
Lana de vidrio | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Criterio | Thermolon | Lana de vidrio |  | Prioridad
Thermolon | - | 1 | 2 | 0,67
Lana de vidrio | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Costo
Thermolon > Lana de vidrio
Criterio | Thermolon | Lana de vidrio |  | Prioridad
Thermolon | - | 1 | 2 | 0,67
Lana de vidrio | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Criterio | Thermolon | Lana de vidrio |  | Prioridad
Thermolon | - | 1 | 2 | 0,67
Lana de vidrio | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1

## Slide 21
Selección de Alternativas del Diseño
Conclusiones
Criterio | Inflamable | Costo | Conductividad |  | Prioridad
Lana de vidrio | 0.165 | 0.11 | 0.056 | 0.385 | 2
Thermolon | 0.335 | 0.22 | 0.11 | 0.605 | 1
 |  |  | Suma | 1 | 
Criterio | Inflamable | Costo | Conductividad |  | Prioridad
Lana de vidrio | 0.165 | 0.11 | 0.056 | 0.385 | 2
Thermolon | 0.335 | 0.22 | 0.11 | 0.605 | 1
 |  |  | Suma | 1 | 
Conductividad térmica
Thermolon > Lana de vidrio
Criterio | Thermolon | Lana de vidrio |  | Prioridad
Thermolon | - | 1 | 2 | 0,67
Lana de vidrio | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Criterio | Thermolon | Lana de vidrio |  | Prioridad
Thermolon | - | 1 | 2 | 0,67
Lana de vidrio | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1

## Slide 22
Cámara de calentamiento-Simulación
Diseño Mecánico

## Slide 23
Componentes eléctrico-electrónico
Diseño Electrónico
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## Slide 24
Sensor de temperatura.
Pt100
Dallas DS18B20
NTC
Criterios de Evaluación
Precisión = Linealidad > Costo
Criterio | Precisión | Linealidad | Costo |  | Ponderación
Precisión | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Linealidad | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Costo | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Criterio | Precisión | Linealidad | Costo |  | Ponderación
Precisión | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Linealidad | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Costo | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Diseño Electrónico

## Slide 25
Selección de Alternativas del Diseño
Precisión
Pt100 > Dallas > NTC
Criterio | Pt100 | Dallas | NTC |  | Prioridad
Pt100 | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Dallas | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
NTC | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Criterio | Pt100 | Dallas | NTC |  | Prioridad
Pt100 | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Dallas | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
NTC | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Linealidad
Pt100 > Dallas > NTC
Criterio | Pt100 | Dallas | NTC |  | Prioridad
Pt100 | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Dallas | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
NTC | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Criterio | Pt100 | Dallas | NTC |  | Prioridad
Pt100 | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Dallas | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
NTC | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1

## Slide 26
Selección de Alternativas del Diseño
Costo
Dallas > NTC > Pt100
Criterio | Dallas | NTC | Pt100 |  | Prioridad
Dallas | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
NTC | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Pt100 | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Criterio | Dallas | NTC | Pt100 |  | Prioridad
Dallas | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
NTC | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Pt100 | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Conclusiones
Criterio | Presición | Linealidad | Costo |  | Prioridad
Pt100 | 0.25 | 0.165 | 0.029 | 0.444 | 1
Dallas | 0.165 | 0.109 | 0.085 | 0.35 | 2
NTC | .085 | 0.056 | 0.0561 | 0.1971 | 3
 |  |  | Suma | 1 | 
Criterio | Presición | Linealidad | Costo |  | Prioridad
Pt100 | 0.25 | 0.165 | 0.029 | 0.444 | 1
Dallas | 0.165 | 0.109 | 0.085 | 0.35 | 2
NTC | .085 | 0.056 | 0.0561 | 0.1971 | 3
 |  |  | Suma | 1 | 

## Slide 27
Acondicionamiento de señal
Circuito AN677
MAX31865
Diseño Electrónico

## Slide 28
Acondicionamiento de señal
Criterios de Evaluación
Precisión > Costo > Disponibilidad
Criterio | Precisión | Costo | Disponibilidad |  | Ponderación
Precisión | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Costo | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Disponibilidad | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Criterio | Precisión | Costo | Disponibilidad |  | Ponderación
Precisión | - | 1 | 1 | 3 | 0,5
Costo | 0 | - | 1 | 2 | 0,33
Disponibilidad | 0 | 0 | - | 1 | 0,17
 |  |  | Suma | 6 | 1
Diseño Electrónico

## Slide 29
Selección de Alternativas del Diseño
Precisión
Max31865 > AN677
Criterio | Max31865 | AN677 |  | Prioridad
Max31865 | - | 1 | 2 | 0,67
AN677 | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Criterio | Max31865 | AN677 |  | Prioridad
Max31865 | - | 1 | 2 | 0,67
AN677 | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Costo
Max31865 > AN677
Criterio | Max31865 | AN677 |  | Prioridad
Max31865 | - | 1 | 2 | 0,67
AN677 | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1
Criterio | Max31865 | AN677 |  | Prioridad
Max31865 | - | 1 | 2 | 0,67
AN677 | 0 | - | 1 | 0,33
 |  | Suma | 3 | 1

## Slide 30
Selección de Alternativas del Diseño
Disponibilidad
Max31865 = AN677
Conclusiones
Criterio | Precisión | Costo | Disponibilidad |  | Prioridad
Max31865 | 0.335 | 0.22 | 0.085 | 0.68 | 1
AN677 | 0.165 | 0.11 | 0.085 | 0.36 | 2
 |  |  | Suma | 1 | 
Criterio | Precisión | Costo | Disponibilidad |  | Prioridad
Max31865 | 0.335 | 0.22 | 0.085 | 0.68 | 1
AN677 | 0.165 | 0.11 | 0.085 | 0.36 | 2
 |  |  | Suma | 1 | 
Criterio | Max31865 | AN677 |  | Prioridad
Max31865 | - | 1 | 2 | 0,5
AN677 | 1 | - | 2 | 0,5
 |  | Suma | 4 | 1
Criterio | Max31865 | AN677 |  | Prioridad
Max31865 | - | 1 | 2 | 0,5
AN677 | 1 | - | 2 | 0,5
 |  | Suma | 4 | 1

## Slide 31
Motor
Motor a pasos Nema 23
Driver MD556
Diseño Electrónico
Resistencia eléctrica

## Slide 32
Circuito electrónico de control de potencia de la niquelina
Relé de estado sólido
Optoacoplador y triac
Diseño Electrónico

## Slide 33
Diseño del panel de control
Panel de control
Diseño Electrónico
Tarjetas de control
Arduino Mega 2560
Arduino Nano

## Slide 34
Sistema de control
Modelamiento de la planta
Diseño Electrónico

## Slide 35
Diseño interfaz humano-máquina
Interfaz incubadora con agitación
Diseño Electrónico
Módulo Arduino TFT-touch

## Slide 36
Construcción del prototipo de incubadora con agitación
Máquinas del Laboratorio de Procesos de Manufactura
Construcción y Resultados

## Slide 37
Máquinas del Laboratorio de Procesos de Manufactura
Construcción y Resultados
Construcción del prototipo de incubadora con agitación

## Slide 38
Ensamble de los componentes del mecanismo de agitación
Construcción y Resultados
Construcción del prototipo de incubadora con agitación

## Slide 39
Instalación equipos electrónicos
Construcción y Resultados
Construcción del prototipo de incubadora con agitación

## Slide 40
Instalación Cámara de incubación
Construcción y Resultados
Construcción del prototipo de incubadora con agitación

## Slide 41
Prototipo finalizado
Construcción y Resultados
Construcción del prototipo de incubadora con agitación

## Slide 42
Prueba N° 1
Construcción y Resultados
Pruebas de funcionamiento

## Slide 43
Construcción y Resultados
Pruebas de funcionamiento- Prueba 6
Prueba N° 6

## Slide 44
Construcción y Resultados
Pruebas de funcionamiento – Prueba 8

## Slide 45
Incubadora con agitación existente en el laboratorio.
Construcción y Resultados
Resultados algoritmo de control PID
Termómetro PCE-T390.

## Slide 46
Construcción y Resultados
Resultados algoritmo de control PID
Gráfica de la incubadora 311DS.

## Slide 47
Construcción y Resultados
Comprobación algoritmo velocidad de agitación
Gráfica control velocidad de agitación

## Slide 48
Discusión
Alternativas de mejoras para el prototipo de incubadora con agitación orbital
Estructura
Sistema de transmisión
Maquinaria de fabricación de los componentes
Tipo de controlador para la variable temperatura
Sistema de balanceo dinámico
Parte de automatización
Soportes Erlenmeyer

## Slide 49
Conclusiones
Se diseñó y construyó un prototipo de incubadora con agitación de bajo costo de diez litros de capacidad.
Se diseñó un sistema térmico aplicando la transferencia de calor por convección forzada y un controlador PID con una precisión menor a 0.5◦C.
El uso de “hardware” y “software” de código abierto permite reducir costos en la fabricación de equipos médicos sin disminuir la eficiencia de los mismos.
Para el diseño de la interfaz humano máquina se utilizó plataforma de código abierto como lo es Arduino por medio de una pantalla táctil.

## Slide 50
Recomendaciones
Para mejorar el sistema térmico del prototipo se sugiere que la forma geométrica de la incubadora con agitación sea de forma cúbica.
Se debe utilizar maquinaria de control numérico computarizado para la fabricación de los elementos mecánicos.

## Slide 51
…gracias por su atención

## Slide 52
¿PREGUNTAS?