## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
Autores: Chávez Plaza, Steven Santiago
Director: Tobar Quevedo, Johanna Belén PhD
Sangolquí, 3 de marzo de 2023
Repotenciación de un prototipo de prótesis mecatrónica para amputación transfemoral

## Slide 2
Contenido General
1
INTRODUCCIÓN.
2
FUNDAMENTO TEÓRICO.
3
DESARROLLO.
PRUEBAS Y RESULTADOS.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4
5

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Prótesis Inteligentes
El objetivo principal dentro del desarrollo de prótesis es crear un instrumento capaz de emular de la manera más natural posible el movimiento y funcionamiento de un miembro del cuerpo humano
(Romero-Ángeles et al., 2019)
3000 a.C.
Prótesis estéticas con fibras naturales - Egipto
300 a.C.
Prótesis de pierna en hierro y bronce
Actualidad
Prótesis inteligentes basadas en micro controladores y prótesis estéticas especializadas
1500
Ambroise Paré – Cirugía de amputación

## Slide 4
Definición del problema
“INVESTIGACION Y DESARROLLO CON ENFOQUE SOCIAL POR PARTE DEL LABORATORIO DE MECATRÓNICA Y SISTEMAS DINAMICOS”
INTRODUCCIÓN
1
2
3

## Slide 5
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Repotenciar un prototipo de prótesis mecatrónica para amputación transfemoral.
INTRODUCCIÓN

## Slide 6
Justificación e importancia
Enfoque Nacional
Contribuir con el país en su evolución y desarrollo de tecnología protestica que permita independizarse de empresas extranjeras.
Enfoque Universitario - Social
Colaborar con la ESPE y la sociedad para brindar soluciones tecnológicas en beneficio de la rehabilitación de personas con discapacidad
INTRODUCCIÓN

## Slide 7: INTRODUCCIÓN
Alcance
Estudio de la dinámica del ciclo de marcha humana
Readecuación de los elementos del mecanismo de articulación de rodilla
Diseño de un nuevo mecanismo para la articulación del tobillo
Algoritmo de la BCI bajo el paradigma SSVEP
Pruebas de laboratorio (funcionamiento Off-line)

## Slide 8
Partes de una prótesis transfemoral
FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 9
Ciclo de marcha
FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 10
Neumática
Eléctrica
Tipos de prótesis
Mecánica
FUNDAMENTO TEÓRICO
Mioeléctrica

## Slide 11
Mecatrónica
Tipos de prótesis
FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 12
Interfaz Cerebro Computador
FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 13
Paradigma SSVEP
FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 14
LASSO
FUNDAMENTO TEÓRICO

## Slide 15
Descripción del proceso
FUNDAMENTO TEÓRICO
Creación de plantillas
Relación frecuencia - movimiento
Método LASSO - Comparación
Selección de la señal EEG
LASSO – Índices correlación
Ejecución de movimiento
1
2
3
5
4
6

## Slide 16
Partes del Prototipo de prótesis mecatrónica de pierna
FUNDAMENTO TEÓRICO
Módulo | Componentes implementados | Figura
Socket | Un sensor BNO055 para registrar la posición angular Un sensor DHT11 para monitorear temperatura y humedad | 

## Slide 17
Partes del Prototipo de prótesis mecatrónica de pierna
FUNDAMENTO TEÓRICO
Módulo | Componentes implementados | Figura
Pierna | Unidad de control Pantalla OLED para mostrar datos del sensor DHT11 Un servomotor para accionar el mecanismo de rodilla Un sensor BNO055 para registrar la posición angular Batería LiPo de 11.1V | 

## Slide 18
Partes del Prototipo de prótesis mecatrónica de pierna
FUNDAMENTO TEÓRICO
Módulo | Componentes implementados | Figura
Pie | Un actuador lineal para accionar el mecanismo de tobillo Un sensor BNO055 para registrar la posición angular | 

## Slide 19
Línea Base
DESARROLLO
Elemento | Cantidad | Estado
Socket para amputación transfemoral | 1 | Bueno
Junta roscable para rodilla protésica | 1 | Bueno
Juego de engranes para articulación de rodilla | 1 (2 engranes) | Bueno
Estructura de espinilla | 1 | Bueno
Anclaje para pie protésico | 1 | Bueno
Eslabón base del mecanismo de tobillo | 1 | Bueno
Palanca de accionamiento del mecanismo de tobillo | 1 | Roto
Pie | 1 | Bueno
Elementos mecánicos

## Slide 20
Línea Base
DESARROLLO
Elemento | Cantidad | Estado
Sensor de temperatura y humedad DHT11 | 1 | No Funcional
Sensor de inercia BNO055 | 2 | Funcional
Modulo multiplexor I2C TCA9548A | 1 | Funcional
Servomotores KM-2013 | 2 | Funcional
Microcontrolador Teensy 3.2 | 1 | Funcional
Batería LiPo 11.1V | 1 | No funcional
Elementos electrónicos

## Slide 21
Línea Base
DESARROLLO
Estado inicial de los elementos

## Slide 22
Readecuación
DESARROLLO
Selección de material para impresión 3D
Densidad en [g/cm3]
Temperatura en [°C]
Resistencia al impacto en [kJ/m2]
Costos por 1kg de material.
PETG (Glicol de Tereftalato de Polietileno),

## Slide 23
Readecuación
DESARROLLO
Sistema de sensores inerciales BNO055

## Slide 24
Readecuación
DESARROLLO
Mecanismo de rodilla

## Slide 25
Diseño mecanismo de tobillo
DESARROLLO

## Slide 26
Listado de Métricas
DESARROLLO
Modulo | Característica | Función
1 | Controlador | Almacenar el algoritmo de la BCI, identificar comandos y ejecutarlos mediante los diferentes actuadores
2 | Sensor de temperatura y humedad | Monitorear dichas variables en tiempo real al interior del socket
3 | Pantalla compatible con el controlador | Mostrar en tiempo real los valores leídos por el sensor de temperatura y humedad

## Slide 27
Listado de Métricas
DESARROLLO
Controlador
Opciones | Ventajas | Costo | Orden de selección
Raspberry Pi 3 | Alta capacidad de procesamiento, módulos Wi-Fi y Bluetooth incorporados, puertos USB, programación directa en Python 3.9 | Medio | 1
Arduino Due | Alta capacidad de procesamiento, open hardware | Bajo | 2
KIWI310 | Alta capacidad de procesamiento, capaz de ejecutar Windows o Linux, puertos USB | Alto | 3

## Slide 28
Listado de Métricas
DESARROLLO
Sensor de temperatura y humedad
Opción | Rango de operación | Precisión / Resolución | Costo | Orden de selección
DHT11 | 0 °C – 50 °C / 20% - 90% RH | 0.1 °C / ±1% RH | Bajo | 1

## Slide 29
Listado de Métricas
DESARROLLO
Pantalla
Opciones | Ventajas | Costo | Orden de selección
Pantalla LCD | Comunicación por I2C mediante modulo externo, tamaño medio | Medio | 2
Pantalla Grafica OLED de 0.96” | Comunicación I2C, tamaño pequeño (0.9”), buena resolución de imagen | Medio | 1
Pantalla táctil | Comunicación por puerto display, tamaño grande (5”), alta resolución de imagen | Alto | 3

## Slide 30
Diseño PCB
DESARROLLO
Circuito de control

## Slide 31
Diseño PCB
DESARROLLO

## Slide 32
Diseño PCB
DESARROLLO
Soportes para PCB

## Slide 33
Algoritmo BCI
DESARROLLO
LASSO
(Y. Zhang, 2022)

## Slide 34
Algoritmo BCI
DESARROLLO
Calibración del hiperparámetro
Frecuencia | MATLAB (α=0.1) | Python (α=0.1) | Error % | Python (α=0.097) | Error %
9.75 | 0.615571 | 0.556992 | 9.52 | 0.615652 | 0.01
 | 0.168575 | 0.113472 | 32.69 | 0.168656 | 0.05
 | 0.117461 | 0.058882 | 49.87 | 0.117542 | 0.07
 | 0.109972 | 0.066856 | 39.21 | 0.110053 | 0.07
8.75 | 0.120573 | 0.081520 | 32.39 | 0.120627 | 0.05
 | 0.922152 | 0.863573 | 6.35 | 0.922233 | 0.01
 | 0.121413 | 0.062834 | 48.25 | 0.121494 | 0.07
 | 0.022918 | 0.003392 | 85.20 | 0.022945 | 0.12
7.75 | 0.059143 | 0.012896 | 78.20 | 0.059224 | 0.14
 | 0.435885 | 0.377306 | 13.44 | 0.435966 | 0.02
 | 0.604082 | 0.545503 | 9.70 | 0.604163 | 0.01
 | 0.185154 | 0.126576 | 31.64 | 0.185236 | 0.04
5.75 | 1.612170 | 1.553590 | 3.63 | 1.612250 | 0.00
 | 2.218958 | 2.160380 | 2.64 | 2.219040 | 0.00
 | 0.131492 | 0.092439 | 29.70 | 0.131546 | 0.04
 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00

## Slide 35
Algoritmo BCI
DESARROLLO
Relación Frecuencia - Movimiento
Frecuencia [Hz] | Movimiento
9.25 | Extensión del pistón eléctrico en articulación de tobillo
10.25 | Retracción del pistón eléctrico en articulación de tobillo
11.25 | Giro en sentido positivo del servomotor en articulación de rodilla
12.25 | Giro en sentido negativo del servomotor en articulación de rodilla

## Slide 36
Mecanismo de tobillo
PRUEBAS Y RESULTADOS
Prototipado, validación y fabricación

## Slide 37
Mecanismo de tobillo
PRUEBAS Y RESULTADOS
Prototipado, validación y fabricación

## Slide 38
Exactitud BCI
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 39
Exactitud BCI
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 40
Precisión
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 41
Precisión
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 42
Precisión
PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 43
Conclusiones
Funcionamiento de la versión anterior

## Slide 44
Conclusiones
Línea Base

## Slide 45
Conclusiones
Mecanismo de tobillo

## Slide 46
Conclusiones
BCI - SSVEP
76.42%

## Slide 47
Recomendaciones

## Slide 48
Trabajos futuros

## Slide 49
Agradecimientos
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica

## Slide 50
GRACIAS POR SU ATENCIÓN