## Slide 1: TÍTULO DEL PROYECTO “MODERNIZACIÓN DEL SET DE BOMBAS CENTRIFUGAS MARCA GILBERT GILKES Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE DOS IMPULSORES INTERCAMBIABLES PARA LAS PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DEL LABORATORIO de turbomÁquinas del DECEM.” PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO JUAN GABRIEL BURNEO ENCALADA DIEGO PAÚL AVILÉS CABRERA DIRECTOR: Ing. Oswaldo Mariño CODIRECTOR: Ing. Edgardo Fernández Sangolquí, 2012 – Septiembre
Notes: A continuación la exposición del proyecto de grado previo a la obtención de nuestro título

## Slide 2
  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El deterioro de los equipos del laboratorio de turbomaquinas, así como su desuso, llevo a que se dejara de impartir la materia de TURBOMAQUINAS, por lo que se vio la oportunidad de realizar un proyecto que beneficie a la carrera.
ALCANCE
Se realizó la repotenciación del equipo seguido del diseño de dos impeler para maximizar su eficiencia, comprobando su eficacia por medio de la simulación en Workbech plataforma del ANSYS y la automatización de sus instrumentos de medición con el fin de minimizar el margen de error de lectura y realizar las curvas de operación en un ordenador por medio de labview, con varias Guías de prácticas y diferentes configuraciones en las bombas.

## Slide 3
    OBJETIVO GENERAL
Modernizar el set de bombas centrifugas marca Gilbert Gilkes y diseñar, construir dos impulsores intercambiables para las prácticas experimentales del laboratorio de turbomáquinas del DECEM.
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Habilitar el set de bombas centrifugas.
Desarrollar un sistema de monitoreo digital.
Diseñar dos impulsores en base al análisis de las curvas características.
Modelar y simular el impeler en 3D.
Verificar el funcionamiento de los sensores.
Controlar y visualizar los parámetros de funcionamiento en un visualizador digital de datos.
Añadir prácticas experimentales al laboratorio de turbomáquinas.
Notes: 3

## Slide 4
BANCO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS
Operación dos bombas de diseño similar, pero de diferente tamaño.
Prácticas posibles:
Características H-Q de las bombas con diferentes valores de N.
Ley de semejanzas en bombas.
Bombas en serie y paralelo.
Modalidades posibles de operación de una bomba centrífuga.

## Slide 5
    TEORIA DEL IMPULSOR: ECUACION DE EULER
El triángulo de velocidades determina la geometría del flujo en entrada y salida.
Función de altura
Momento Hidráulico
U: velocidad periférico o circunferencial del impulsor; centrifuga
Cr: velocidad relativa del flujo;
C: velocidad absoluta del flujo.
α Angulo de la turbulencia
β Angulo del alabe
Cm y Cu1 comp. de la vel. abs

## Slide 6
    ALTURA UTIL DE UNA BOMBA
El cambio del momento angular de las masas dm de entrada y de salida, es igual al par de fuerzas hidráulicas resultantes sobre el impeler, este momento se origina por el impulso del agua de la vena con respecto al eje de rotación.
Se considera como el momento angular generado por la masa de liquido que pasa entre las aspas del impulsor.
Si consideremos una masa líquida que llene completamente (abcd) el espacio entre dos aspas del impulsor. En (t = 0) su posición es abcd y después intervalo de tiempo dt su será efgh, al salir una capa de espesor diferencial a abef. Esta es igual a la masa líquida que entra en un intervalo de tiempo dt y está representada por cdgh. La parte abgh del líquido contenido entre las aspas, no cambia su momento hidráulico.

## Slide 7
    ANÁLISIS DIMENSIONAL
Sirve para la ley de semejanzas.
Q = Caudal
n = Velocidad de rotación
D = Diámetro externo del impulsor
ρ = Densidad del fluido
μ = Viscosidad del fluido
E = Presión de descarga (Definida como gH)
Y la ecuación general es:

## Slide 8
Predecir el rendimiento de las máquinas operando a diferentes condiciones.
Parámetro de flujo =
Parámetro de altura =
Velocidad específica =
O
O
O

## Slide 9
CONSTANTE | CAUDAL (Q) | ALTURA (H) | POTENCIA (W) | COMENTARIO
n | αD3 | αD2 | αD5 | Traslado a escala de un tamaño de bomba a otro.
D | αn | αn2 | αn3 | Traslado a escala las características de una bomba a otra velocidad

## Slide 10
    CAVITACIÓN
Generación de burbujas en el fluido en movimiento, las cuales colapsan severamente en las partes internas de las bombas.

## Slide 11
"Altura Neta Positiva de Aspiración disponible " (NPSHd)
"Altura Neta Positiva de Aspiración requerida" (NPSHr)
    NPSH

## Slide 12
    MANTENIMIENTO
PROBLEMA | CAUSAS PROBABLES | SOLUCIÓN
El equipo no enciende | a) Cableado en mal estado | Determinar continuidad de las conexiones.
Las bombas no funcionan | a) Carbones en mal estado | Cambio de carbones . Rebobinado de motor.
Medidor de voltaje y amperaje no miden. | a) Pluma atorada | Reparar el dial.
Dinamómetros en mal estado | a) Resortes deformados | Reemplazo de instrumento.
Sensor inductivo 2 inexistente | a) Se retiró el sensor | Cambio de sensores por encoders.
Caudalímetro 2 no marca | a) Atascamiento de turbina | Desarmar instrumento y desatascar la turbina.
Fusibles puenteados | a) Fusible quemado | Colocar un porta fusibles y reemplazar fusible quemado.
Variador de frecuencia en mal estado | a) Desgaste de escobillas | Reemplazo del variador de frecuencia

## Slide 13: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Slide 14: Especificaciones Técnicas del Set de Bombas Centrifugas Marca GILKES
Banco de bombas: | 
Marca: | GILKES GH 90-H
Bomba 1: | Diámetro del rodete = 140 mm.
 | Rango máximo de caudal = 6.5 (lts/seg) a 3,000 r.p.m.
 | Altura máxima de descarga = 28 (m) a 3,000 r.p.m.
Bomba 2: | Diámetro del rodete = 101.8 mm.
 | Rango máximo de caudal = 2.3 (lts/seg) a 3,000 r.p.m.
 | Potencia Nominal = 2.2 (KW) (3.0 HP)
 | Rango de Velocidad = 0 – 3,000 r.p.m.
 | Voltaje = 220 V. 190 F
 | Hz = DC
 | Amps = 13.0

## Slide 15: DIAGRAMA DEL EQUIPO

## Slide 16: MODERNIZACIÓN DE LA MÁQUINA
Antecedentes:
Se automatizó la máquina debido a los años del equipo.
La resolución de los instrumentos que tenía la máquina eran muy bajos.
La histéresis era muy alta.
La precisión de la medición no satisfacía la práctica.

## Slide 17
Los beneficios de la automatización son:
Elaboración de gráficas en tiempo real.
Instrumentos de medida con mejor resolución y precisión.
Prácticas de laboratorio más agiles.
Un ambiente amigable con el operador.

## Slide 18: SENSORES E INSTRUMENTOS PREVIOS DE LA MAQUINA

## Slide 19: SENSOR DE CAUDAL
Sensor Antiguo
Sensor Nuevo
Para obtener valores digitales se requiere de un acondicionamiento de señal (LM2907).

## Slide 20: SENSOR DE TORQUE
Sensor Antiguo
Sensor Nuevo
Requerimos de un amplificador de señal (AD620).
DISPOSITIVO | UNID | APREC | ALCANC | SEÑAL
Dinamómetro | N | 1 | 0 – 50 | Análoga
DISPOSITIVO | UNIDAD | ALCANCE | SEÑAL
Celda de Carga | Lbf | 0 - 25 | Digital

## Slide 21: SENSOR DE RPM
Sensor Inductivo
Sensor Encoder Óptico
DISPOSITIVO | UNID. | APREC. | ALCANC | SEÑAL | MARCA
Tacómetro | RPM | 1 | 0 – 9999 | 5VDC | OC LTD.

## Slide 22: SENSOR DE PRESIÓN
Manómetros
Transmisor de Presión
Transmisor de Presión | Rango de Presión | Sobrepresión segura | Voltaje de Alimentación | Señal de Salida
PBT 639676 | -1 – 10 bar | 20 bar | 8 – 30 VDC | 0 – 10 v.
DISPOSIT. | UNID | APREC | ALCANC | SEÑAL
Manómetros | MWG FTWG | 2 5 | 0 – 60 0 – 200 | Análoga

## Slide 23: SENSOR DE NIVEL DE AGUA
Características técnicas:
Entrada: 110-120VAC
Salida máx.: 110-120VAC, 10AMP.
Características específicas:
Son tipo interruptores.
Se instalan a un lado del tanque.
De construcción plástica.
Rango de temperatura: -20° a 80°C.

## Slide 24: TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
CUADRO DE ESPECIFICACIONES | 
ELEMENTO | ESPECIFICACION
Entrada | 0 - 5 Amperios ±10%
Salida | 0 - 1 mA.
Temperatura | 0°- 60°C
Aislamiento | 300V
Conversión | 10V

## Slide 25
CALIBRACION DE
SENSORES

## Slide 26: MEDICION DE CORRIENTE
TIPO: | Transductor de Corriente |  |  | 
Orden | Revoluciones por Minuto | Posición del Variador de Frecuencia | Pinza Amperimétrica | Transductor de Corriente
1 | 1000 | 10 | 1.07 | 680
2 | 1500 | 45 | 1.56 | 1006
3 | 2000 | 60 | 2.17 | 1414
4 | 2500 | 75 | 2.9 | 1890
5 | 3000 | 91 | 3.8 | 2430
Chart: 
| 680 | 1006 | 1414 | 1890 | 2430
Corriente | 1.07 | 1.56 | 2.17 | 2.9 | 3.8

## Slide 27: MEDICION DE SENSOR DE PRESION
TIPO: | Transmisor de Presión |  |  | 
Orden | Revoluciones por Minuto | Posición del Variador de Frecuencia | Manómetro de Bourdon PSI | Transmisor de Presión
1 | 1200 | 35 | 2.5 | 530
2 | 1500 | 44 | 5 | 849
3 | 2000 | 60 | 14 | 1545
4 | 2500 | 75 | 22 | 2410
5 | 3000 | 90 | 32 | 3317
Chart: 
| 530 | 849 | 1545 | 2410 | 3317
Presión | 2.5 | 6 | 14 | 22 | 34

## Slide 28: MEDICION DE SENSOR RPM
TIPO: | REV BOMBA 1 | 
Orden | PLC | TACOMETRO
1 | 0 | 0
2 | 82 | 830
3 | 143 | 1432
4 | 172 | 1732
5 | 202 | 2025
6 | 247 | 2477
7 | 301 | 3016
Chart: 
| 0 | 82 | 143 | 172 | 202 | 247 | 301
REVOLUCIONES | 0 | 830 | 1432 | 1732 | 2025 | 2477 | 3016

## Slide 29: MEDICION SENSOR DE CAUDAL
TIPO: | Sensor de Caudal |  |  | 
Orden | Revoluciones por Minuto | Posición del Variador de Frecuencia | Dial del Caudalímetro | Señal del PLC
1 | 0 | 0 | 0 | 18
2 | 1000 | 31 | 1.9 | 628
3 | 1500 | 48 | 3 | 939
4 | 2000 | 61 | 3.7 | 1173
5 | 2500 | 82 | 4.4 | 1374
6 | 3000 | 100 | 5 | 1570
Chart: CAUDAL
| 18 | 628 | 939 | 1173 | 1374 | 1570
BOMBA 1 | 0 | 1.9 | 3 | 3.7 | 4.4 | 5

## Slide 30: MEDICION SENSOR DE TORQUE
TIPO: | Sensor de Fuerza | 
Orden | Pesas gr | Celdas de Carga
1 | 0 | 0
2 | 50 | 14
3 | 100 | 22
4 | 150 | 30
5 | 200 | 38
6 | 500 | 87
Chart: 
| 0 | 14 | 22 | 30 | 38 | 87
CELDA 1 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.5

## Slide 31
PARAMETROS INICIALES:
Alimentación: 220V DC de 13Amp.
Potencia nominal: 2.2 (KW)
Velocidad: 0 - 3000 rpm
Diámetro Bomba 1: 140 mm.
DISEÑO DEL IMPULSOR DE FLUJO AXIAL

## Slide 32
  CALCULO DE PROPIEDADES DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS GILKES

## Slide 34: Número de Reynolds

## Slide 36: CÁLCULOS DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA

## Slide 38: Pérdida Total en el Sistema
PERDIDAS EN EL SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE LA BOMBA 1 |  |  | VALOR
REFERENCIA | COD. | CANT: | mH2O
Perdida de carga en tubería 1 1/2" | hf1 | 1 | 0,233
Perdida de carga en tubería 2" | hf2 | 1 | 0,0097
Perdida local de carga en la entrada del sist. | hl1 | 1 | 0,034
Perdida local de carga en la salida del sist. | hl2 | 1 | 0,117
Perdida local en el codo de 90° de radio largo de 1 1/2". | hl3 | 3 | 0,096
Perdida local en válvula de bola de 1 1/2" | hl4a | 1 | 0,0069
Perdida local en válvula de bola de 2" | hl4b | 1 | 0,0025
Perdida local en TE de 1 1/2" Paso directo | hl5 | 3 | 0,138
Perdida toral generada en el sistema | hpT |  | 0,6371

## Slide 39
Tabla de datos de Bomba 1.
N (RPM) | % abert valv | RPM Rduci | V (volt) | A (amp) | Q (lit/s) | FUERZA (N) | IN | OUT | HIGH | A P11 | B P13 | C P12 | Var. Frecuencia | TORQUE
 |  |  |  |  |  |  | P1 (Ft/H20) | P2 (Ft/H20) | P3 (Ft/H20) | P4 (Ft/H20) | P5 (Ft/H20) | P6 (Ft/H20) |  | 
600 | 0% | 622 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,33
 | 25% | 615 | 20 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,33
 | 50% | 610 | 20 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,33
 | 75% | 612 | 20 | 0 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,33
 | 100% | 600 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,33
2400 | 0% | 2598 | 180 | 2 | 0 | 8 | 0 | 60 | 55 | 4 | 2 | 1 | 78 | 1,32
 | 25% | 2542 | 180 | 3 | 0,975 | 9 | 0 | 55 | 50 | 6 | 2 | 0 | 78 | 1,485
 | 50% | 2480 | 160 | 3 | 1,95 | 11 | 0 | 45 | 40 | 5 | 2 | 0 | 78 | 1,815
 | 75% | 2434 | 160 | 4 | 2,925 | 12 | 0 | 30 | 30 | 4 | 2 | 0 | 78 | 1,98
 | 100% | 2400 | 160 | 4 | 3,9 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78 | 1,98

## Slide 40: Cálculo de Altura Útil

## Slide 41: Cálculo de Potencias

## Slide 44: CALCULO DEL NPSH

## Slide 45
 | ALTURA TOTAL |  | POTENCIA MECANICA | POTENCIA ELECTRICA | POTENCIA HIDRAULICA | RENDIMIENTO | EFICIENCIA GLOBAL | NPSH
N (RPM) | % abert valv | H1 ( H2O) | Wm 1 (W) | We 1 (W) | Wh (W) |  | n | 
2400 | 0% | 19,00 | 359,122 | 360 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 5,25
 | 25% | 17,67 | 395,303 | 540 | 168,532 | 42,63% | 31,21% | 5,42
 | 50% | 15,07 | 471,365 | 480 | 287,396 | 60,97% | 59,87% | 5,62
 | 75% | 11,19 | 504,678 | 640 | 320,083 | 63,42% | 50,01% | 5,76
 | 100% | 4,49 | 497,628 | 640 | 171,386 | 34,44% | 26,78% | 5,86
3000 | 0% | 29,68 | 680,921 | 720 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 2,75
 | 25% | 26,89 | 778,926 | 880 | 302,489 | 38,83% | 34,37% | 3,01
 | 50% | 24,45 | 868,914 | 1100 | 550,036 | 63,30% | 50,00% | 3,31
 | 75% | 19,90 | 903,541 | 1320 | 671,736 | 74,34% | 50,89% | 3,57
 | 100% | 5,00 | 881,217 | 1540 | 225,106 | 25,54% | 14,62% | 3,86

## Slide 47
La bomba es eficiente a 3.000 rpm y 50% válvula abierta.

## Slide 48
Criterio de diseño: 10% más altura.
Resultado nuevo Caudal

## Slide 49
  DISEÑO DEL IMPULSOR

## Slide 50
Q = 2.3 l/s = 36 gpm

## Slide 65
IMÁGENES PARA EXPLICACIONES

## Slide 66
Operación en Serie Curvas H – Q
Operación en Paralelo Curvas H – Q