## Slide 1
“REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL RUGOSÍMETRO MARCA TAYLOR – HOBSON MODELO TALYSURF 5 DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE”
SANGOLQUÍ, 2016
AUTORES:
DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ VALLEJO
JUAN ANDRÉS ORDÓÑEZ SARMIENTO
DIRECTOR: ING. EMILIO TUMIPAMBA MSc

## Slide 2
Justificación e Importancia
Ingeniería de producción
Metrología
Control de calidad a empresas
Estudiantes

## Slide 3
Antecedentes
Mitutoyo – Surftest III
Taylor Hobson – Talysurf 5
Metrología

## Slide 4
Objetivo General
Rehabilitar y modernizar el rugosímetro marca Taylor Hobson modelo TALYSURF 5 del laboratorio de Metrología de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Objetivos específicos
Conocer las partes y determinar el estado de operación de ellas.
Diseñar y fabricar el controlador requerido por el equipo para su adecuado funcionamiento.
Realizar una interfaz hombre máquina en la cual se visualice los parámetros de interés como: desplazamiento longitudinal, perfil primario, perfil de rugosidad y de ondulación, parámetros de rugosidad, entre otros.
Realizar pruebas de funcionamiento, puesta a punto y calibración del equipo.

## Slide 5
Marco Teórico
Rugosidad superficial
Son todas las irregularidades en la textura superficial que resultan de la acción inherente del proceso de fabricación.
ADHERENCIA DE RECUBRIMIENTOS
CORROSIÓN
ASPECTO ESTÉTICO
LUBRICACIÓN
DESGASTE

## Slide 6
Marco Teórico
Rugosímetro
Instrumento utilizado para determinar el grado de aspereza en la superficie de un material

## Slide 7
Rugosímetro Taylor Hobson – Talysurf 5
Columna
Bancada
Procesador
Traverse Unit
Sensor

## Slide 8
CAPÍTULO 3 DISEÑO
  Especificaciones del proyecto:
    Funcionamiento:
      Medición de 18 parámetros de rugosidad.
      Precisión a nivel micras.
      Medición de rugosidad con 3 diferentes sensores existentes en el rugosímetro.
    Rehabilitación:
      Gráfica de perfiles real, de rugosidad y ondulación.
      Inspección minuciosa de las partes componentes, reutilización y cambio.
    Modernización:
      Control de condiciones ambientales de temperatura y humedad.
      Interfaz hombre máquina (HMI).
      Selección automático de velocidad de recorrido.
    Vida Útil:
      Cálculo de parámetros mediante componentes modernos.
      Bajo costo.

## Slide 9
Módulo Bancada

## Slide 10
Cabina de ambiente controlado
Interfaz Hombre Máquina (HMI)
Sistema de refrigeración por efecto Peltier
Sistema de humidificación
Sensor de humedad y temperatura DHT22
Parámetro | Herramienta utilizada
Sensado de humedad y temperatura | DHT22
Sistema de refrigeración | Células Peltier
Sistema de humidificación | Humidificador de evaporación
Interfaz Hombre Máquina (HMI) | Software libre “GAMBAS”

## Slide 11
Actuadores
Ventajas | Desventajas
Sencillos y económicos | No permiten un control preciso de la humedad
Requieren muy poca energía | 
Ventajas | Desventajas
Baratas | El espacio a enfriar está concentrado en una zona muy pequeña
No presentan vibraciones. | 
No presentan ruido. | 
Reduce la Humedad Relativa del entorno. | 
Humidificador de evaporación
Celula Peltier
Humedad
Temperatura
Recolector de condensado

## Slide 12
Control de temperatura y humedad
Condiciones Ambientales | Valor
Humedad Relativa | Laboratorio aplicable: Medición de longitudes Requerimientos: 45% HR máx. (a 20°C)
Temperatura | Laboratorio Aplicable: Medición de longitudes y por medios ópticos Requerimientos: 20°C ± 1°C 20°C ± 0,3°C en punto de medición

## Slide 13
Módulo Columna

## Slide 14
Columna
Rehabilitación del carro de desplazamiento vertical
Ubicación de fines de carrera

## Slide 15
Control Difuso de Posicionamiento de palpador
Funciones de pertenencia de la entrada. (Sensor)
Funciones de pertenencia de la salida. (Motor columna)
Valores numéricos para la salida.
Nombre | Forma | Rango
Paro | Trapezoidal | [0; 0; 20; 50]
Lento | Trapezoidal | [50; 60; 80; 90]
Medio | Trapezoidal | [60; 90; 150; 150]
Nombre | Forma | Rango
LejosN | Trapezoidal | [-1023; -1023; -500; -300]
MuyCercaN | Trapezoidal | [-400 ;-300; -50; 30]
Posicionado | Triangular | [15; 25; 45]

## Slide 16
Posición del Palpador
Control desde la HMI
Puente H para el motor de la columna
Control Difuso

## Slide 17
Módulo Traverse Unit

## Slide 18
Traverse Unit
Acople Servomotor – Eje de cambio de velocidades
Soporte Servomotor – Traverse Unit
Cambio de velocidad automático
Pieza Original
Pieza Diseñada

## Slide 19
Módulo Procesador

## Slide 20
Acondicionamiento de señal
Señal sensor
Rectificador de precisión
Divisor de voltaje
Detección de cruce por cero
Regulador de voltaje (5V)

## Slide 21
Adquisición de datos
Acondicionamiento de señal

## Slide 22
Filtrado
Filtro Gaussiano
Cálculo de parámetros
HMI

## Slide 23
Cálculo de parámetros
Amplitud
Rmax
Rt
Rtm
Rz
R3t
Rp
Rpm
Rsk
Espaciado
HSC
Híbridos
Δa
Δq
λa
λq
Rt1…n

## Slide 24
Interfaz Hombre Máquina (HMI)
Gambas (Software Libre)
Panel de Control
Gráficas
Menú Principal
Creación de Reportes
Ayuda al Usuario
Calibración

## Slide 25
CAPÍTULO 4 MONTAJE, PRUEBAS Y RESULTADOS
Promedio | 0,9326
Desviación Estándar | 0,0074
 |  | Probabilidad de ocurrencia
Z Pmin | -2,85 | 49,77%
Z Pmax | 2,16 | 48,46%
Confiabilidad |  | 98,23%
Patrón de calibración |  | 
P | 0,93 | um
Pmax (+2%) | 0,9486 | um
Pmin (-2%) | 0,9114 | um
Distribución normal z
0,9548
0,9104

## Slide 26
CAPÍTULO 4 MONTAJE, PRUEBAS Y RESULTADOS
Distribución t student
Patrón de calibración |  | 
P | 0,93 | um
Pmax (+2%) | 0,9486 | um
Pmin (-2%) | 0,9114 | um
Hipótesis Nula
Hipótesis Alternativa
Valor Crítico de t:

## Slide 27
CAPÍTULO 4 MONTAJE, PRUEBAS Y RESULTADOS
Distribución t student
Prueba 1 |  |  |  | Prueba 2 |  |  | Prueba 3 |  | 
N° | Xi | Xi-P | Error % | Xi | Xi-P | Error % | Xi | Xi-P | Error %
1 | 0,9285 | -0,0015 | 0,1613 | 0,9340 | 0,004 | 0,4301 | 0,9292 | -0,0008 | 0,0860
2 | 0,9278 | -0,0022 | 0,2366 | 0,9340 | 0,004 | 0,4301 | 0,9477 | 0,0177 | 1,9032
3 | 0,9392 | 0,0092 | 0,9892 | 0,9340 | 0,004 | 0,4301 | 0,9246 | -0,0054 | 0,5806
4 | 0,9220 | -0,008 | 0,8602 | 0,9304 | 0,0004 | 0,0430 | 0,9496 | 0,0196 | 2,1075
5 | 0,9419 | 0,0119 | 1,2796 | 0,9325 | 0,0025 | 0,2688 | 0,9325 | 0,0025 | 0,2688
6 | 0,9423 | 0,0123 | 1,3226 | 0,9298 | -0,0002 | 0,0215 | 0,9305 | 0,0005 | 0,0538
7 | 0,9427 | 0,0127 | 1,3656 | 0,9300 | 0 | 0,0000 | 0,9305 | 0,0005 | 0,0538
8 | 0,9416 | 0,0116 | 1,2473 | 0,9351 | 0,0051 | 0,5484 | 0,9304 | 0,0004 | 0,0430
9 | 0,9198 | -0,0102 | 1,0968 | 0,9335 | 0,0035 | 0,3763 | 0,9292 | -0,0008 | 0,0860
10 | 0,9200 | -0,01 | 1,0753 | 0,9279 | -0,0021 | 0,2258 | 0,9256 | -0,0044 | 0,4731
Promedio | 0,9326 |  |  | 0,9321 |  |  | 0,9330 |  | 
Desviación Estándar | 0,0099 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,0086 |  | 
Nivel de significancia | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 
t calculada | 0,82 |  |  | 2,78 |  |  | 1,10 |  | 
Valor crítico de t | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  | 
Valor promedio
0.93um
Desviación estándar
Número de muestras (10)
t calculada:

## Slide 28
CAPÍTULO 4 MONTAJE, PRUEBAS Y RESULTADOS
Regulador de Voltaje (5V)
Placa para Arduino
Placa electrónica de control del procesador

## Slide 29
CAPÍTULO 4 MODERNIZACIÓN IMPLEMENTADA
Módulos | Modernización Implementada
Bancada | *Cabina de ambiente controlado
 | *Sensor de humedad y temperatura: Modelo DHT22
 | *Control temperatura: Celulas de Peltier
 | *Contro humedad: Humidificador
 | *Conectores: 2 conectores DB25
 | *Guías Laterales
 | *Estructura en acrilico para impurezas
Traverse Unit | *Cambio automático de velocidades
 | *Funcionamiento óptimo de servomotor acoplado al eje selector de velocidades
Columna | *Ajuste grueso subida
 | *Ajuste grueso bajada
 | *Ajuste fino subida
 | *Ajuste fino bajada
 | *Fin de carrera superior
 | *Fin de carrera inferior
 | *Posicionamiento automático
Procesador | *Tarjeta de control y adquisición de datos
 | *Numero de parametros: 18
 | *Interfaz Hombre Máquina
 | *Selección de magnificaciones
 | *Temperatura °C
 | *Humedad Relativa %
 | *Sistema Operativo: Ubuntu
 | *Software del HMI: Gambas 3

## Slide 30
CAPÍTULO 4 MONTAJE, PRUEBAS Y RESULTADOS
Talysurf 5 Antes
Talysurf 5 Ahora

## Slide 32
Conclusiones
Se entregó el rugosímetro TALYSURF 5 totalmente operativo, funcional y modernizado con las siguientes características: capacidad para medir variables relacionadas con la rugosidad, observar el perfil real, de rugosidad y de ondulación, alta confiabilidad en medidas dentro de un rango de 0,0125 µm hasta las 50 µm realizadas con tres diferentes tipos de sensores, control de módulos desde una HMI, control de condiciones ambientales dentro de la zona de medición, cálculo y presentación de 18 parámetros de rugosidad .
Se diseñó un controlador capaz de cumplir con los requerimientos de accionamiento de partes mecánicas móviles, procesamiento y muestreo de datos más eficiente y preciso.
Se efectuó varias series de mediciones de rugosidad al patrón de calibración original del equipo, para calibrarlo y determinar la confiabilidad y linealidad.
Como punto adicional, se construyó una cabina de acrílico cuya función es conservar las condiciones ambientales al interior de la misma y evitar la excesiva presencia de partículas en la zona de medición, buscando garantizar una medida más exacta y evitar en lo posible el efecto de factores externos en la misma.

## Slide 33
Recomendaciones
Mantener los módulos del equipo en buen estado, seguir el plan de mantenimiento entregado junto con el mismo.
Es importante que el uso del equipo sea supervisado por una persona calificada para solventar cualquier inquietud del usuario.
Como proyecto a futuro, implementar aditamentos automáticos para la medición de piezas cilíndricas, esféricas y de piezas con formas especiales y así extender el campo de medida del equipo.

## Slide 34
…gracias por su atención