## Slide 1: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO INSTRUMENTAL: PIPETEADOR CUANTIFICABLE Y VARIABLE EN VOLUMEN
REALIZADO POR: JONATHAN SALVADOR PAILLACHO CORREDORES
DIRECTOR: ING. CARLOS FRANCISCO TERNEUS PÁEZ MSc.
SANGOLQUÍ – ECUADOR
2017

## Slide 2: INTRODUCCIÓN

## Slide 3: CONTENIDO
Objetivos
Métodos y sensores para la medición de volumen en líquidos
  Manejo de pipetas
  Auxiliares de pipeteado
  Sensores para la medición de volumen en líquidos
Diseño del prototipo instrumental
Implementación del prototipo instrumental
Pruebas y Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4: OBJETIVOS
Diseñar y construir una estructura de protección .
Controlar la medida del volumen y velocidad de líquido.
Diseñar una interfaz humano máquina (HMI).
Dimensionar y seleccionar los sensores, controladores y actuadores.
Diseñar y elaborar un prototipo instrumental pipeteador.

## Slide 5: Manejo de Pipetas
Pipeta aforada
Pipeta graduada

## Slide 6: Auxiliares de pipeteado
Pera de Goma
Pipeteador Accu-jet pro de BRAND

## Slide 7: Sensores para la medición de volumen en líquidos
Sensor ultrasónico
Sensor capacitancia
Interruptor de flotador

## Slide 8: Sensor de presión
Presión absoluta: (A y A').
Presión atmosférica.
Presión relativa: (B, B’ y B’’)
Presión diferencial: (C y C‘).
Vacío: (D, D' y D").

## Slide 9: DISEÑO DEL PROTOTIPO INSTRUMENTAL
D. Comp. eléctricos y electrónicos
D. de la placa y sistema del control
D. Comp. mecánicos.
D. del software

## Slide 10: Diseño de los Componentes eléctricos y/o electrónicos
Parámetro | Mínimo | Máximo | Unidad
Rango de Presión | 260 | 1260 | hPa
Sensibilidad Presión | 4096 |  | LSB/hPa
Suministro de voltaje | 1.7 | 3.6 | V
Rango de Temperatura | -40 | 85 | °C
LPS22HB
Tamaño: 2 mm de ancho x 2 mm de largo x 0,8 mm de espesor

## Slide 11: Bomba de aspiración y expulsión de aire
Bomba de membrana
Voltaje de alimentación: 5 VDC
Corriente: 800 mA
Diámetro de orificios de entrada y salida de aire: 3 mm
Tamaño: 35x38x22 mm

## Slide 12: Válvulas Solenoides
Diámetro de salida y entrada de aire: 3.2 mm
Voltaje de Operación: 4,5 V
Corriente: 214 mA.
Rango de presión: 0 – 6,7 Psi
Tamaño: 12,6x19,4x30 mm

## Slide 13: Funcionamiento del sistema de aspiración y expulsión de líquido

## Slide 14: Comunicación bluetooth
Módulo HC-06
Pines: Vcc, Gnd, Tx, Rx.
Voltaje de entrada: 3.3 – 6 VDC.
Distancia máxima: 10 metros en campo abierto.
Tamaño: 43 x 15 mm
Corriente de trabajo: 30 mA para emparejamiento, 10 mA emparejada la comunicación.

## Slide 15: Microcontrolador
Arduino Nano
Voltaje de Operación: 5 V
Velocidad de Reloj: 16MHz
E/S Digitales: 14
Corriente: 19 mA
Tamaño PCB: 18 x 45 mm
Procesador: Atmega 328 AVR

## Slide 16: Batería
Batería Li-Po 18850
Número de celdas: 1S
Tipo: Litio - Polonio
Voltaje: 3.7 – 4 V
Potencia: 1500 mAh
Dimensión: 66 x 20 mm

## Slide 17: Estructura de protección

## Slide 18: Acondicionamiento del sensor

## Slide 19: Interpretación de las lecturas del sensor

## Slide 20: Modelamiento matemático
p2 = presión hidrostática [hPa]
p1 = presión del gas atrapado en el depósito [hPa]
ρ = densidad del líquido [kg / m³]
g = gravedad o gravedad [m / s ²]
h = altura de la columna de líquido [m]

## Slide 21: Diseño de la Interfaz Humano Máquina (HMI)

## Slide 22: IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO INSTRUMENTAL
I. Comp. eléctricos y electrónicos
I. de la placa y sistema del control
I. Comp. mecánicos.
I. del software

## Slide 23: Implementación del sistema de aspiración

## Slide 24: Implementación del sensor

## Slide 25: Implementación de placa PCB

## Slide 26: Implementación de los mecanismos de adaptación a la pipeta con el sensor
Soporte de silicona
Filtro

## Slide 27: Implementación de la estructura de protección para el equipo instrumental
Lado izquierdo
Lado izquierdo
Lado derecho
Lado derecho
Tapa

## Slide 28: Ecuación de control
= presión de la medida máxima de la pipeta [hPa]
= presión atmosférica del lugar que se maneja el equipo [hPa]
= medida de la pipeta [ml]
= medida inicial de la pipeta [ml]
= medida del volumen de líquido a controlar [ml]
= presión del aire contenido en la medida del volumen del líquido a controlar [hPa]

## Slide 29: Modelamiento de la ecuación para una pipeta de 5 ml
Chart: Medida de Volumen [ml]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 759.1 | 755.2 | 752.1033 | 747.96 | 744.9033 | 740.8267

## Slide 30: Modelamiento de la ecuación para una pipeta de 10 ml
Chart: Medida de Volumen [ml]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 759.1 | 756.9367 | 754.82 | 752.5667 | 750.61 | 749.0767 | 747.0467 | 745.0633 | 743.2433 | 740.7433 | 738.6133

## Slide 31: Modelamiento de la ecuación para una pipeta de 25 ml
Chart: Medida de Volumen [ml]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
 | 755.2667 | 754.36 | 753.6967 | 752.9067 | 752.2667 | 751.66 | 750.92 | 750.61 | 750.1267 | 749.2333 | 748.1633 | 747.7767 | 747.2567 | 746.7067 | 745.7867 | 745.05 | 744.6867 | 743.7433 | 743.12 | 742.0067 | 741.3133 | 740.8533 | 740.18 | 739.1167

## Slide 32: Implementación de la Interfaz Humano Máquina (HMI)
Pantalla principal
Conectar
Desconectar

## Slide 33: Implementación de la Interfaz Humano Máquina (HMI)
Cantidad de Volumen
Medida de Pipeta
Velocidad de Descarga
Visualización Pantalla

## Slide 34: PRUEBAS Y RESULTADOS
Pipeta de 5 ml
Pipeta de 25 ml
Pipeta de 10 ml
Velocidad de descarga
Notes: 4 etapas

## Slide 35: Error máximo permitido para medidas de volumen
Notes: Exactitud (E): Es la diferencia entre valor medio (𝑉 ̅) y valor nominal (𝑉_𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙), referida al valor nominal en %.
Reproducibilidad: Es el que indica la dispersión de los resultados de medición individuales que existen alrededor del valor medio 𝑉 ̅ en unidades de volumen.
INEN 1211, donde establece que para medidas de volumen variable en un instrumento volumétrico, con una sola marca o graduación (aforo)
Clase “A”. Clase a la que pertenecen los instrumentos, equipos y aparatos que tienen una alta exactitud de medida.
Clase “As”. Clase a la que pertenecen los instrumentos, equipos y aparatos que tienen una alta exactitud de medida, que además tiene un determinado tiempo de espera.
Clase “B”. Clase a la que pertenecen los instrumentos, equipos y aparatos que tienen una menor exactitud de medida en referencia a la clase “A”.

## Slide 36: Pruebas en pipeta de 5 ml
Chart: Medida de Volumen [ml]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Manual | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
Automático | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02

## Slide 37: Pruebas en pipeta de 10 ml
Chart: Medida de Volumen [ml]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Manual | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03
Automático | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03

## Slide 38: Pruebas en pipeta de 25 ml
Chart: Medida de Volumen [ml]
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Manual | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03
Automático | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.1

## Slide 39: Resultados de Pipetas
Modo Manual
Modo Automático

## Slide 40: Resultados Velocidad de descarga
Vel. Lenta
Tipos de Velocidad | Velocidad de expulsión de líquido (ml/seg)
Lenta | 0,02
Normal | 1,6
Rápida | 2,5

## Slide 41: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 42: CONCLUSIONES
Diseñó y elaboró un prototipo instrumental pipeteador.
Dimensionó y seleccionó los componentes de la parte eléctrica, electrónica y de control.
Diseñó e implementó una interfaz humano máquina (HMI).
Diseñó y construyó una estructura de protección.
Cumple con la norma INEN 1211

## Slide 43: RECOMENDACIONES
Presión atmosférica variable.
Mejorar la ecuación de control.
Mayor autonomía.
Pipetas de 50 ml y 100 ml.

## Slide 44
GRACIAS POR SU ATENCIÓN!