## Slide 1: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
AUTORES
BETANCOURT MEDIAVILLA, CELENA KARINA
YÉPEZ NARVÁEZ, IVÁN ALEJANDRO
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA MULTISENSADO PARA EL MONITOREO DE SUJETOS SANOS SOMETIDOS A UN TEST DE INDUCCIÓN DE ESTRÉS”
DIRECTOR
Ing. ARCENTALES VITERI, ANDRÉS RICARDO PhD.
Sangolquí, Agosto 2018

## Slide 2: Temario
Introducción
Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de señales
Procesamiento y caracterización de las señales
Integración de la plataforma
Conclusiones y Recomendaciones
Resultados

## Slide 3: Introducción
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
El sistema nervioso autónomo ante una situación de estrés genera cambios que se ven reflejados en algunas señales fisiológicas, como por ejemplo:
Respiración
Tensión Muscular
Actividad Cerebral
Temperatura Corporal
Respuesta Galvánica de la piel
Ritmo Cardíaco
Presión Arterial
Hans Style en 1930 define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas ante una amenaza o situación alarmante ejercida sobre el organismo, que da lugar a una respuesta producida por el organismo para protegerse de presiones físicas o psicológicas.

## Slide 4: Antecedentes
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Tomando en cuenta estos estudios se ha decidido trabajar en esta investigación con:
Existen varios estudios en los cuales se analizan varias combinaciones de señales fisiológicas para identificar el estrés, entre los cuales tenemos:
Saa (2018)
Volumen del pulso sanguíneo
Oscullo (2017)
Señales cardíacas
Muñoz (2016)
Respuesta Galvánica de la piel
Zhai & Barreto (2006)
Flujo respiratorio
Volumen del pulso sanguíneo
Respuesta Galvánica de la piel
Diámetro de la pupila
Temperatura corporal
Señal Cardiaca (ECG)
Flujo Respiratorio (FLW)
Volumen del pulso sanguíneo (PPG)
Respuesta Galvánica de la piel (GSR)
Movimiento Ocular (EOG)
Aplicando los conocimientos adquiridos en las áreas de: instrumentación biomédica, instrumentación y sensores y procesamiento digital de señales.

## Slide 5: Justificación
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Dadas las evidentes consecuencias que trae consigo el estrés y sabiendo que este puede pasar desapercibido, se resalta la importancia de detectar a tiempo esta anomalía
Estar expuesto de manera prolongada a los síntomas del estrés puede contribuir al desarrollo de enfermedades físicas, así como preocupación y angustia, que pueden desembocar en trastornos mentales, desórdenes familiares y sociales

## Slide 6: Objetivo General
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Diseñar e implementar un sistema multisensado, que permita determinar en tiempo real el estrés en una persona sometida a un test de inducción de estrés, a través del procesamiento y caracterización de las señales provenientes del ECG, EOG, GSR, PPG y FLW.

## Slide 7: Objetivos Específicos
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Diseñar e implementar el hardware para la adquisición de las señales provenientes del ECG, EOG, GSR, PPG y flujo respiratorio, de manera simultánea y envío de manera serial a una computadora
Generar una base de datos en una computadora a partir de las señales extraídas de una muestra de sujetos sanos sometidos a un test de inducción de estrés
Extraer e identificar los parámetros que permitan el modelamiento del estrés en una persona, a través del procesamiento de cada una de las señales almacenadas
Validar el funcionamiento de la plataforma de detección de estrés en base al registro de nuevos sujetos
Integrar el hardware de adquisición de señales con un software que permita la identificación en tiempo real del estrés en sujetos sanos sometidos al protocolo de pruebas

## Slide 8: Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Para la adquisición de las señales fisiológicas se diseñó un dispositivo llamado “Bio MSignal”, el cual contiene 5 módulos encargados del acondicionamiento de las señales para que puedan ser interpretadas y procesadas por una tarjeta de adquisición de datos

## Slide 9: Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Los módulos del dispositivo “Bio MSignal” cuentan con un circuito de acondicionamiento de señal, que consta de varias etapas las cuales serán implementadas según las necesidades de cada una de las señales
Preamplificación
Filtrado
Amplificación
Desplazamiento
Acople de impedancias
Inicial
Protección

## Slide 10: Módulo ECG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
El módulo del electrocardiograma realiza la adquisición de la señal cardiaca a través de electrodos superficiales ubicados según el triángulo de Einthoven en la Derivación II

## Slide 11: Módulo ECG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 12: Módulo PPG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Adquiere la señal de flujo sanguíneo a través de un sensor que consta de un emisor y receptor infrarrojo colocados en el lóbulo de la oreja del paciente, con el objetivo de medir los cambios en la absorción de la luz por parte de los componentes de la sangre durante cada fase del ciclo cardiaco

## Slide 13: Módulo PPG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 14: Módulo FLW
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Adquiere la señal correspondiente al flujo respiratorio a través de sensores que miden cambios de temperatura del aire que se produce durante la inspiración y espiración

## Slide 15: Módulo FLW
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 16: Módulo EOG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Registra los movimientos oculares en el plano horizontal y el plano vertical, producto de la diferencia de potencial que existe entre la córnea y la retina

## Slide 17: Módulo EOG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 18: Módulo GSR
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
El módulo GSR trabaja detectando las variaciones en la resistencia de la piel que se producen como consecuencia de la sudoración

## Slide 19: Módulo GSR
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 20: Procesamiento y caracterización de las señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Se aplicó un protocolo de inducción de estrés a un grupo de personas con el fin de poder crear una base de datos de donde se extraerán varias características que serán de utilidad en el entrenamiento del clasificador

## Slide 21: Protocolo de Inducción de estrés
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Colocación de Sensores
Preparación del paciente
Registro del estado basal inicial
Presentación del Video 1
Tiempo de Espera
Presentación del Video 2
Presentación del Video 3
Registro del estado basal final
Extracción de Sensores
Registro 1
Registro 2
Presentación del Video 4

## Slide 22: Resultados Test de Estrés
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Nivel de estrés | Rango | Puntaje promedio | Porcentaje
Nada estresado | 0-20 | - | 0%
Poco estresado | 21-40 | 34.72 | 50%
Moderadamente estresado | 41-60 | 46.96 | 44%
Altamente estresado | 61-80 | 66 | 6%

## Slide 23: Tabulación de las encuestas
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Sensación | Video 1 (Calma) | Video 2 (Estrés psicológico) | Video 4 (Estrés matemático)
Alegría | 3 (6%) | 0 | 0
Tranquilidad o calma | 38 (76%) | 0 | 1 (2%)
Nada | 0 | 3 (6%) | 1 (2%)
Enojo | 0 | 5 (10%) | 1 (2%)
Tristeza | 0 | 0 | 0
Miedo | 0 | 0 | 0
Estrés | 0 | 26 (52%) | 16 (32%)
Otro | 9 (18%) Entre las respuestas están relajación, aburrimiento y sueño | 16 (32%) Entre las respuestas están: desesperación, ansiedad, molestia, incomodidad y confusión | 31 (62%) Entre las respuestas están: desesperación, ansiedad, molestia, presión, confusión, tensión, frustración

## Slide 24: Caracterización de la Señal ECG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Rangos | Características
0 – 0.4 Hz | Pico máximo de potencia
 | Frecuencia del pico máximo
 | Potencia total
VLF, LF y HF | Potencia total
 | Potencia media
Ratios | Potencia VLF/HF
 | Potencia LF/HF
 | Potencia VLF/Pot.T
 | Potencia LF/Pot.T
 | Potencia HF/Pot.T
Entropía

## Slide 25: Caracterización de la Señal PPG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Rangos | Características
0 – 0.4 Hz | Pico máximo de potencia
 | Frecuencia del pico máximo
 | Potencia total
VLF, LF y HF | Potencia total
 | Potencia media
Ratios | Potencia VLF/HF
 | Potencia LF/HF
 | Potencia VLF/Pot.T
 | Potencia LF/Pot.T
 | Potencia HF/Pot.T
Entropía

## Slide 26: Caracterización de la Señal FLW
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Rangos | Características
0 – 0.4 Hz | Pico máximo de potencia
 | Frecuencia del pico máximo
 | Potencia total
VLF, LF y HF | Potencia total
 | Potencia media
Ratios | Potencia VLF/HF
 | Potencia LF/HF
 | Potencia VLF/Pot.T
 | Potencia LF/Pot.T
 | Potencia HF/Pot.T

## Slide 27: Caracterización de la Señal GSR
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Rangos | Características
0 – 1.5 Hz | Pico máximo de p.
 | Frec. del pico máx.
 | Potencia total
[0-0.05], [0.05-1.5] | Potencia total
 | Potencia media
Ratios | Potencia R1/R2
 | Potencia R1/Pot.T
 | Potencia R2/Pot.T
Parám. | Características
m señal | Pendiente señal
picos | Media, desv. est
t. subida | Media, desv. est
m locales | Media, desv. est

## Slide 28: Caracterización de la Señal EOGH
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Rangos | Características
0 – 1.5 Hz | Pico máximo de p.
 | Frec. del pico máx.
 | Potencia total
 | Potencia media
Parám. | Características
mU_up | Media, desv. Est
mU_dw | Media, desv. Est
mD_up | Media, desv. Est
mD_dw | Media, desv. Est
areaU | Media, desv. Est
areaD | Media, desv. Est
nsUD | Promedio picos

## Slide 29: Caracterización de la Señal EOGV
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Rangos | Características
0 – 1.5 Hz | Pico máximo de p.
 | Frecuencia del pico máximo
 | Potencia total
 | Potencia media
Parám. | Características
areaB | Media, desv. est
tBB | Media, desv. est
nB | Número picos

## Slide 30: MSC entre FLW y Series Temporales de ECG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 31: MSC entre FLW y Series Temporales de PPG
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 32: Diseño del Clasificador
Acc
Se
Sensibilidad
Sp
Especificidad
Precisión
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Máquinas de Soporte Vectorial
Matriz de confusión
Random SubSampling
Generación de 24 modelos
16 combinaciones de estados
5 intervalos de tiempo
Basal Inicial
Estrés Matemático
Respiración
Relajación
Estrés Psicológico
Basal Final
40%
60%
Entrenamiento
Validación
1er minuto
2do minuto
3er minuto
2 minutos centrales
Tres minutos

## Slide 33: Modelos Generados para la clasificación
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
N° | Modelo | N° Caract.
 | Características de las señales | 
1 | EOGH | 17
2 | EOGV | 9
3 | FLW | 14
4 | GSR | 17
5 | HRV | 15
6 | Pendiente de subida del ECG (pUp_ECG) | 15
7 | Pendiente de bajada del ECG (pDown_ECG) | 15
8 | SST | 15
9 | Pendiente de subida de PPG (pUp_PPG) | 15
 | Características de MSC | 
10 | MSC entre FLW y HRV | 14
11 | MSC entre FLW y pUp_ECG | 14
12 | MSC entre FLW y pDown_ECG | 14
13 | MSC entre FLW y SST | 14
14 | MSC entre FLW y pUp_PPG | 14
N° | Modelo | N° Caract.
 | Combinación de características de las señales | 
15 | EOGH y EOGV | 26
16 | FLW, HRV, pUp_ECG y pDown_ECG | 59
17 | FLW, HRV, pUp_ECG y pUp_PPG | 59
18 | FLW, SST, pUp_ECG y pUp_PPG | 44
19 | Características de todas las señales | 132
 | Combinación de las características de MSC | 
20 | MSC FLW-HRV y MSC FLW-pUp_ECG | 28
21 | MSC FLW-HRV, MSC FLW-pUp_ECG y MSC FLW-pUp_PPG | 42
22 | MSC FLW-SST y MSC FLW-pUp_PPG | 28
23 | Características de todas las MSC | 70
 | Combinación de todas las características | 
24 | Características de todas las señales y las MSC | 202
N° | Modelo | N° Caract.
 | Características de las señales | 
1 | EOGH | 17
2 | EOGV | 9
3 | FLW | 14
4 | GSR | 17
5 | HRV | 15
6 | Pendiente de subida del ECG (pUp_ECG) | 15
7 | Pendiente de bajada del ECG (pDown_ECG) | 15
8 | SST | 15
9 | Pendiente de subida de PPG (pUp_PPG) | 15
 | Características de MSC | 
10 | MSC entre FLW y HRV | 14
11 | MSC entre FLW y pUp_ECG | 14
12 | MSC entre FLW y pDown_ECG | 14
13 | MSC entre FLW y SST | 14
14 | MSC entre FLW y pUp_PPG | 14
N° | Modelo | N° Caract.
 | Combinación de características de las señales | 
15 | EOGH y EOGV | 26
16 | FLW, HRV, pUp_ECG y pDown_ECG | 59
17 | FLW, HRV, pUp_ECG y pUp_PPG | 59
18 | FLW, SST, pUp_ECG y pUp_PPG | 44
19 | Características de todas las señales | 132
 | Combinación de las características de MSC | 
20 | MSC FLW-HRV y MSC FLW-pUp_ECG | 28
21 | MSC FLW-HRV, MSC FLW-pUp_ECG y MSC FLW-pUp_PPG | 42
22 | MSC FLW-SST y MSC FLW-pUp_PPG | 28
23 | Características de todas las MSC | 70
 | Combinación de todas las características | 
24 | Características de todas las señales y las MSC | 202

## Slide 34: Combinaciones de estados para la clasificación
N° | Estado 1 | Registro | Estado 2 | Registro | Pacientes
1 | Basal 1 | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
2 | Basal 2 | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
3 | Relajación | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
4 | Respiración | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
5 | Basal 1 | 1 | Respiración | 1 | 50
6 | Basal 1 | 1 | Relajación | 1 | 50
7 | Basal 1 | 2 | Estrés matemático | 2 | 50
8 | Basal 2 | 2 | Estrés matemático | 2 | 50
9 | Respiración | 2 | Estrés matemático | 2 | 50
10 | Basal 1 | 2 | Respiración | 2 | 50
11 | Basal 1 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
12 | Estrés psicológico | 1 | Estrés matemático | 2 | 50
13 | Relajación | 1 | Estrés matemático | 2 | 50
14 | Relajación y Basal 1 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
15 | Basal 2 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
16 | Relajación y Basal 2 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
N° | Estado 1 | Registro | Estado 2 | Registro | Pacientes
1 | Basal 1 | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
2 | Basal 2 | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
3 | Relajación | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
4 | Respiración | 1 | Estrés psicológico | 1 | 50
5 | Basal 1 | 1 | Respiración | 1 | 50
6 | Basal 1 | 1 | Relajación | 1 | 50
7 | Basal 1 | 2 | Estrés matemático | 2 | 50
8 | Basal 2 | 2 | Estrés matemático | 2 | 50
9 | Respiración | 2 | Estrés matemático | 2 | 50
10 | Basal 1 | 2 | Respiración | 2 | 50
11 | Basal 1 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
12 | Estrés psicológico | 1 | Estrés matemático | 2 | 50
13 | Relajación | 1 | Estrés matemático | 2 | 50
14 | Relajación y Basal 1 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
15 | Basal 2 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100
16 | Relajación y Basal 2 | 1 y 2 | Estrés P y M | 1 y 2 | 100

## Slide 35: U de Mann y Whitney
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
FLW Promedio
𝑷_𝑯𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑯𝑭
GSR
𝑷_𝑳𝑭
𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂_𝒕𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂
HRV
𝑷_𝑳𝑭
𝑷_(𝑳𝑭/𝐇𝐅)
MSC de FLW-HRV
𝑷_𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑯𝑭
MSC FLW-PDown
𝑷_𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑯𝑭
𝒇_(𝒑𝒊𝒄𝒐_𝒎𝒂𝒙)
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
Pendiente total
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑯𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
𝑷_𝑯𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
𝑷_𝑯𝑭
MSC FLW-SST
𝑷_𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
𝑷_𝑯𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑯𝑭
𝑷_𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
Entropía
FLW Promedio
GSR
HRV
MSC de FLW-HRV
MSC FLW-PDown
Pendiente total
MSC FLW-SST
Entropía
FLW Promedio
GSR
HRV
PUp de PPG
SST
𝒇_(𝒑𝒊𝒄𝒐_𝒎𝒂𝒙)
Pendiente total
MSC FLW-SST
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑳𝑭
𝑷_𝑽𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑽𝑳𝑭
𝑷_(𝑽𝑳𝑭/𝑯𝑭)
𝑷_(𝑽𝑳𝑭/𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)
〖𝑺𝒕𝒅〗_𝒕𝒔𝒖𝒃𝒊𝒅𝒂
𝑷𝒊𝒄𝒐_𝒎𝒂𝒙 𝑷
𝑷_𝑽𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑽𝑳𝑭
𝑷_(𝑽𝑳𝑭/𝑯𝑭)
𝒇_(𝒑𝒊𝒄𝒐_𝒎𝒂𝒙)
𝑷_𝑽𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑽𝑳𝑭
𝑷_𝑯𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑯𝑭
𝒇_(𝒑𝒊𝒄𝒐_𝒎𝒂𝒙)
𝑷_𝑽𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑽𝑳𝑭
𝑷_(𝑽𝑳𝑭/𝑯𝑭)
𝑷_𝑽𝑳𝑭
〖𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂〗_𝑽𝑳𝑭
𝑷_(𝑽𝑳𝑭/𝑯𝑭)
𝑷_(𝑽𝑳𝑭/𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)
FLW Promedio
GSR
HRV
PUp de PPG
SST
Pendiente total
MSC FLW-SST
Basal vs Estrés
Estrés Psicológico vs Estrés Matemático

## Slide 36: Integración de la plataforma
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración

## Slide 37: Resultados
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Modelo | Iteración 1 Registro sin estimulo |  |  | Iteración 2 Registro 1er ejercicio control de estrés |  |  | Iteración 3 Registro 2do ejercicio control de estrés |  | 
 | Basal | Est. P | Est. M | Basal | Est. P | Est. M | Basal | Est. P | Est. M
FLW | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | -- | -- | --
GSR | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | -- | -- | --
Todas las señales | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | -- | -- | --
Todas las señales y MSC | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | -- | -- | --

## Slide 38: Resultados
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Modelo | Iteración 1 Registro sin estimulo |  |  | Iteración 2 Registro 1er ejercicio control de estrés |  |  | Iteración 3 Registro 2do ejercicio control de estrés |  | 
 | Basal | Est. P | Est. M | Basal | Est. P | Est. M | Basal | Est. P | Est. M
FLW | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3
GSR | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3
Todas las señales | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3
Todas las señales y MSC | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3

## Slide 39: Resultados
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Modelo | Iteración 1 Registro sin estimulo |  |  | Iteración 2 Registro 1er ejercicio control de estrés |  |  | Iteración 3 Registro 2do ejercicio control de estrés |  | 
 | Basal | Est. P | Est. M | Basal | Est. P | Est. M | Basal | Est. P | Est. M
FLW | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0/1 | 1/1 | 0/1
GSR | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1
Todas las señales | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1
Todas las señales y MSC | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1

## Slide 40: Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
El filtro activo pasa altas en configuración Sallen-Key proporciona un resultado satisfactorio en la eliminación de la tendencia lineal de las señales.
El puente de Wheatstone dio un excelente resultado al utilizarlo como parte del acondicionamiento de las señales de FLW en comparación con el divisor de voltaje utilizado en estudios previos (Oscullo, 2017).
Para la conversión de resistencia a voltaje en la señal de GSR es adecuado el uso del puente de Wheatstone, sin embargo, Se recomienda el uso de un potenciómetro digital con el fin de ajustar el nivel de DC de cada persona.

## Slide 41: Diseño e implementación del dispositivo de adquisición de señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Es de gran utilidad el uso de un potenciómetro que se pueda modificar por software para asegurar que el voltaje se encuentre dentro del rango de trabajo a pesar de que varíe entre una persona y otra, y además evita el ingreso de ruido e interferencias.
Se recomienda utilizar un cable con protección adicional como por ejemplo un cable blindado, además se debe recubrir los módulos utilizando material metálico dando el efecto de una jaula de Faraday y así evitar el ingreso de interferencias externas.

## Slide 42: Procesamiento y caracterización de las señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Existe una diferencia significativa entre el estado basal inicial y el estado basal final, debido a que al iniciar el registro las señales pueden estar influenciadas por la colocación de sensores o la reciente llegada del individuo al sitio de prueba, mientras que al finalizar el registro el sujeto se encuentra más adaptado al uso de sensores y al proceso como tal.
El estímulo del estrés matemático produce cambios más evidentes en las señales debido a que el sujeto se sentía presionado y en muchos casos desesperado.

## Slide 43: Procesamiento y caracterización de las señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Para el análisis de la señal de GSR es importante extraer parámetros que representen la respuesta de la piel en su parte fásica y tónica.
Como recomendaciones para trabajos futuros se propone trabajar la señal de GSR calculando la cantidad de cambios significativos, los tiempos entre cambios y la frecuencia con la que éstos se presentan.
Se propone utilizar un método de inducción de estrés que no fuerce el movimiento de los ojos, para determinar el comportamiento de los mismos ante situaciones estresantes sin la influencia audiovisual.

## Slide 44: Procesamiento y caracterización de las señales
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
El método de la respuesta de mínima varianza MVDR tiene un costo computacional muy alto pero una buena resolución mientras que el método del periodograma de Welch tiene un costo computacional reducido pero no posee tan buena resolución frecuencial y precisión en la estimación del espectro de potencia y el uso del uno u otro dependerá de los requerimientos del estudio.
Un buen indicador para cuantificar la interacción del sistema cardiovascular con el respiratorio es la estimación de la magnitud de la coherencia al cuadrado (MSC) entre la señal de FLW y las series temporales de ECG y PPG, y se calcula a través del método de MVDR debido a que proporciona un mejor resultado a un costo computacional aceptable.

## Slide 45: Integración de la plataforma
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
De los modelos generados se determinó que las señales de EOGH y EOGV a pesar de tener índices de clasificación muy altos no representan un parámetro óptimo de clasificación debido a que son muy variantes entre una persona y otra, además, están siendo influenciados por los videos mostrados y no entregan información real del comportamiento de una persona estresada.
Los modelos que dieron los mejores resultados en ambas clasificaciones fueron FLW, GSR, Características de todas las señales y Características de todas las señales con MSC validados por la U de Mann y Whitney y los parámetros proporcionados por la matriz de confusión.

## Slide 46: Integración de la plataforma
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
Para la clasificación basal estrés la entropía resulto un buen parámetro para su diferenciación en la serie temporal de HRV y en SST. Además, es evidente la ventaja que presenta la potencia y la media de potencia en los rangos de HF y LF frente a VLF.
A diferencia de la clasificación anterior en la diferenciación entre estrés psicológico y estrés matemático los parámetros extraídos en el rango de VLF presentan mejores resultados en los rangos de HF o LF.
La U de Mann y Whitney mostró que los parámetros que permiten diferenciar ambos tipos de estrés no tienen tan buen resultado como para el caso de basal-estrés, sin embargo la pendiente y el tiempo de subida de la señal GSR presentaron buenos resultados para ambas clasificaciones.

## Slide 47: Integración de la plataforma
Introducción
Resultados
Conclusiones
Hardware
Software
Integración
La caracterización de las señales FLW y GSR proporciona información más significativa en cuanto a la detección de estrés que la información obtenida de la caracterización de las señales ECG y PPG.
La señal FLW puede verse influenciada fácilmente por afecciones respiratorias y puede ser manipulada de manera voluntaria por el sujeto lo cual puede proporcionar resultados de clasificación erróneos.
Es recomendable trabajar con la señal GSR para la detección de estrés debido a que esta se produce de manera involuntaria, además, en esta señal se puede apreciar de forma inmediata y evidente cualquier cambio producido debido a un estímulo externo.

## Slide 48: GRAC AS