## Slide 1: Diseño, construcción y validación de una geometría inferior de cilindros concéntricos para el Reómetro Discovery HR-2 del Laboratorio de Reología.
RODRIGO JAVIER ORTIZ ROSERO

## Slide 2
Presenta un desgaste apreciable en sus paredes
El costo que supondría la adquisición de una nueva geometría de TA Instruments representa una inversión importante.
Definición del problema
1

## Slide 3
Objetivos específicos:
Realizar un proceso de ingeniería inversa de la geometría de cilindros concéntricos del Reómetro HR-2
Establecer un material apropiado para la fabricación y posterior uso de la geometría, el cual brinde prestaciones similares al material de la geometría original.
Efectuar la fabricación de la geometría inferior de cilindros concéntricos siguiendo los requerimientos establecidos.
Validar la geometría inferior de cilindros concéntricos mediante la implementación de un protocolo de pruebas.
Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Diseñar, construir y validar una geometría inferior de cilindros concéntricos para el Reómetro Discovery HR-2 del Laboratorio de Reología de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
2

## Slide 4
Objetivos del proyecto
Realizar un proceso de ingeniería inversa de la geometría de cilindros concéntricos del Reómetro
HR-2
3
Objetivos específicos:
Establecer un material apropiado para la fabricación y posterior uso de la geometría, el cual brinde prestaciones similares al material de la geometría original.
Efectuar la fabricación de la geometría inferior de cilindros concéntricos siguiendo los requerimientos establecidos.
Validar la geometría inferior de cilindros concéntricos mediante la implementación de un protocolo de pruebas.

## Slide 5
Objetivos del proyecto
Establecer un material apropiado para la fabricación y posterior uso de la geometría, el cual brinde prestaciones similares al material de la geometría original.
4
Objetivos específicos:
Realizar un proceso de ingeniería inversa de la geometría de cilindros concéntricos del Reómetro HR-2
Efectuar la fabricación de la geometría inferior de cilindros concéntricos siguiendo los requerimientos establecidos.
Validar la geometría inferior de cilindros concéntricos mediante la implementación de un protocolo de pruebas.

## Slide 6
Objetivos del proyecto
Efectuar la fabricación de la geometría inferior de cilindros concéntricos siguiendo los requerimientos establecidos.
5
Realizar un proceso de ingeniería inversa de la geometría de cilindros concéntricos del Reómetro HR-2
Validar la geometría inferior de cilindros concéntricos mediante la implementación de un protocolo de pruebas.
Establecer un material apropiado para la fabricación y posterior uso de la geometría, el cual brinde prestaciones similares al material de la geometría original.
Objetivos específicos:

## Slide 7
Objetivos del proyecto
Validar la geometría inferior de cilindros concéntricos mediante la implementación de un protocolo de pruebas.
6
Realizar un proceso de ingeniería inversa de la geometría de cilindros concéntricos del Reómetro HR-2
Establecer un material apropiado para la fabricación y posterior uso de la geometría, el cual brinde prestaciones similares al material de la geometría original.
Objetivos específicos:
Efectuar la fabricación de la geometría inferior de cilindros concéntricos siguiendo los requerimientos establecidos.

## Slide 8
Reducir el costo que supone adquirir una geometría inferior de cilindros concéntricos aprovechando la capacidad operacional del Laboratorio de Manufactura
Justificación
7

## Slide 9
Establecer si el estado actual de esta geometría es un factor que influya en los resultados arrojados
Justificación
8

## Slide 10
Geometría superior
Copa
Tapa
O - ring
9
Chaqueta con peltier
Geometría de cilindros concéntricos

## Slide 11
A
B
C
D
El reómetro es un instrumento de precisión
Contiene el material de interés en una determinada configuración geométrica.
Accesorios del reómetro
Reómetro
10

## Slide 12
Manufactura
11
2. Modelo CAD
1. Adquisición de datos

## Slide 13
Requerimientos
Material metálico
Resistencia a la abrasión
Conducción térmica
Cierre hermético
Tolerancias adecuadas para el acople
Material asequible y económico
Criterios de selección
Costo de material
Costo de herramientas
Maquinabilidad
Procesos adicionales
Dimensiones comerciales
Manufactura
12
Dureza Brinell: 146 - 180.
Excelente maquinabilidad
Buena resistencia a la corrosión
Admite tratamientos superficiales
Densidad 2830 kg/m3
Módulo de elasticidad 71500 N/mm2
Conductividad térmica 165 W/m°C
3. Selección de materia prima

## Slide 14
Manufactura
13
4. CAM
5. Fabricación

## Slide 15
Prototipado
14
  Comunicar el concepto
  Identificar errores en el archivo CAD
  Impresión 3D
  ABS
E x p l o r a t o r i o

## Slide 16
Prototipado
15
  Comprobar el ajuste geométrico con el equipo
  Desarrollar el proceso de fabricación
  Mecanizado CNC
  Nylon
F u n c i o n a l

## Slide 17
Prototipado
16
  Aplicar pruebas de validación
  Comparar los resultados de las copas originales entre sí, y así evaluar el desempeño de la copa con desgaste.
  Mecanizado CNC
  Aluminio
O p e r a t i v o

## Slide 18
Diferencias
17

## Slide 19
Es el estudio del flujo y deformación de la materia (Eugene Bingham, 1929)
Tipos de fluidos
Esfuerzo umbral o de fluencia
Viscosidad
constante que describe comportamiento
(pseudoplástico o dilatante)
Reología
18

## Slide 20
Materiales de estudio
  Geometrías a emplear
Pruebas de validación
19
Fluido newtoniano: Fluido de transmisión automática
Fluido no newtoniano: Crema lubricante
Copa 1: copa nueva
Copa 2: con desgaste
Copa 3: copa fabricada

## Slide 21
Pruebas de validación
70ml
20
Tipos de ensayos
Ensayo de reversibilidad
Curvas de flujo estacionario
Ensayo oscilatorio con barrido de amplitud
Ensayo oscilatorio con barrido de frecuencia
Rampa de temperatura

## Slide 22
Pruebas de validación
21
Ensayo de reversibilidad
Curvas de flujo estacionario
Ensayo oscilatorio con barrido de amplitud
Ensayo oscilatorio con barrido de frecuencia
Rampa de temperatura
Tipos de ensayos:

## Slide 23
Pruebas de validación
22
Ensayo de reversibilidad
Curvas de flujo estacionario
Ensayo oscilatorio con barrido de amplitud
Ensayo oscilatorio con barrido de frecuencia
Rampa de temperatura
Tipos de ensayos:

## Slide 24
Pruebas de validación
23
Ensayo de reversibilidad
Curvas de flujo estacionario
Ensayo oscilatorio con barrido de amplitud
Ensayo oscilatorio con barrido de frecuencia
Rampa de temperatura
Tipos de ensayos:

## Slide 25
24
Ensayo de reversibilidad
Curvas de flujo estacionario
Ensayo oscilatorio con barrido de amplitud
Ensayo oscilatorio con barrido de frecuencia
Rampa de temperatura
Tipos de ensayos:
Pruebas de validación

## Slide 26
Pruebas de validación
70ml
25
3 Temperaturas
(alta-media-baja)
3 Veces c/u
Parámetros:

## Slide 27
Fluido newtoniano
Resultados
26

## Slide 28
Resultados
27

## Slide 29
Resultados
  G’
  G’’
28

## Slide 30
Resultados
29

## Slide 31
Resultados
30
  G’
  G’’

## Slide 32
Resultados
31
G’
G’’

## Slide 33
Las curvas de las tres copas se sobreponen
Resultados
Error Copa desgastada: 0.77%
Error Copa fabricada: 0.92%
32

## Slide 34
Fluido no newtoniano
Resultados
Esfuerzo de fluencia
33
Barras de error a 40°C crecen considerablemente

## Slide 35
Resultados
34
  G’
  G’’

## Slide 36
Resultados
35
G’
G’’

## Slide 37
Resultados
36
  G’
  G’’

## Slide 38
Resultados
37
Desviación en los datos de la copa 2
G’
G’’

## Slide 39
Resultados
2.07%
0.96%
38

## Slide 40
El proceso de fabricación, permitió reducir los costos de adquisición de este accesorio, a un valor cinco veces menor al original, teniendo una excelente relación costo-beneficio.
La metodología experimental desarrollada y aplicada en este trabajo permitió evaluar, de manera satisfactoria, el desempeño de la geometría fabricada y de la geometría que presenta desgaste.
La geometría fabricada reportó datos con un error porcentual menor a los obtenidos con la geometría que presenta desgaste en su pared interna, la cual mostró porcentajes de error más elevados, sobre todo en ensayos oscilatorios, donde la superficie de la copa tiene una fuerte influencia.
Para ensayos de rampa de temperaturas la geometría fabricada presenta buenas aproximaciones, con errores menores al 1%, lo que sugiere que, el material seleccionado para fabricar la copa, permite una transferencia de calor apropiada para realizar este tipo de pruebas.
En función de los datos obtenidos se puede recomendar que la geometría de cilindros concéntricos que ha sido fabricada reemplace a la geometría que presenta desgaste en sus paredes internas, y esta, sea empleada preferentemente para ensayos de CFE y rampa de temperaturas.
Se puede recomendar proponer el desarrollo de los siguientes proyectos de titulación:
Estudio de la factibilidad para el desarrollo de geometrías inferiores descartables aplicadas al análisis de sustancias abrasivas en el reómetro Discovery HR-2.
Diseño, construcción y validación de aditivos removibles para la mitigación del efecto de deslizamiento en la pared de geometrías inferiores de cilindros concéntricos.
Estudio de la influencia de diferentes grados de rugosidad en la mitigación del efecto de deslizamiento de la pared mediante el proceso de chorro de arena.
Estudio de las propiedades reológicas del fluido de transmisión automática Havoline MD-3
Conclusiones
El proceso de fabricación, permitió reducir los costos de adquisición de este accesorio, a un valor cinco veces menor al original, teniendo una excelente relación costo-beneficio.
39
$

## Slide 41
El proceso de fabricación, permitió reducir los costos de adquisición de este accesorio, a un valor cinco veces menor al original, teniendo una excelente relación costo-beneficio.
La metodología experimental desarrollada y aplicada en este trabajo permitió evaluar, de manera satisfactoria, el desempeño de la geometría fabricada y de la geometría que presenta desgaste.
La geometría fabricada reportó datos con un error porcentual menor a los obtenidos con la geometría que presenta desgaste en su pared interna, la cual mostró porcentajes de error más elevados, sobre todo en ensayos oscilatorios, donde la superficie de la copa tiene una fuerte influencia.
Para ensayos de rampa de temperaturas la geometría fabricada presenta buenas aproximaciones, con errores menores al 1%, lo que sugiere que, el material seleccionado para fabricar la copa, permite una transferencia de calor apropiada para realizar este tipo de pruebas.
En función de los datos obtenidos se puede recomendar que la geometría de cilindros concéntricos que ha sido fabricada reemplace a la geometría que presenta desgaste en sus paredes internas, y esta, sea empleada preferentemente para ensayos de CFE y rampa de temperaturas.
Se puede recomendar proponer el desarrollo de los siguientes proyectos de titulación:
Estudio de la factibilidad para el desarrollo de geometrías inferiores descartables aplicadas al análisis de sustancias abrasivas en el reómetro Discovery HR-2.
Diseño, construcción y validación de aditivos removibles para la mitigación del efecto de deslizamiento en la pared de geometrías inferiores de cilindros concéntricos.
Estudio de la influencia de diferentes grados de rugosidad en la mitigación del efecto de deslizamiento de la pared mediante el proceso de chorro de arena.
Estudio de las propiedades reológicas del fluido de transmisión automática Havoline MD-3
Conclusiones
La metodología experimental desarrollada y aplicada en este trabajo permitió evaluar, de manera satisfactoria, el desempeño de la geometría fabricada y de la geometría que presenta desgaste.
40

## Slide 42
El proceso de fabricación, permitió reducir los costos de adquisición de este accesorio, a un valor cinco veces menor al original, teniendo una excelente relación costo-beneficio.
La metodología experimental desarrollada y aplicada en este trabajo permitió evaluar, de manera satisfactoria, el desempeño de la geometría fabricada y de la geometría que presenta desgaste.
La geometría fabricada reportó datos con un error porcentual menor a los obtenidos con la geometría que presenta desgaste en su pared interna, la cual mostró porcentajes de error más elevados, sobre todo en ensayos oscilatorios, donde la superficie de la copa tiene una fuerte influencia.
Para ensayos de rampa de temperaturas la geometría fabricada presenta buenas aproximaciones, con errores menores al 1%, lo que sugiere que, el material seleccionado para fabricar la copa, permite una transferencia de calor apropiada para realizar este tipo de pruebas.
Conclusiones
La geometría fabricada reportó datos con un error porcentual menor a los obtenidos con la geometría que presenta desgaste en su pared interna, la cual mostró porcentajes de error más elevados, sobre todo en ensayos oscilatorios, donde la superficie de la copa tiene una fuerte influencia.
41

## Slide 43
El proceso de fabricación, permitió reducir los costos de adquisición de este accesorio, a un valor cinco veces menor al original, teniendo una excelente relación costo-beneficio.
La metodología experimental desarrollada y aplicada en este trabajo permitió evaluar, de manera satisfactoria, el desempeño de la geometría fabricada y de la geometría que presenta desgaste.
La geometría fabricada reportó datos con un error porcentual menor a los obtenidos con la geometría que presenta desgaste en su pared interna, la cual mostró porcentajes de error más elevados, sobre todo en ensayos oscilatorios, donde la superficie de la copa tiene una fuerte influencia.
Para ensayos de rampa de temperaturas la geometría fabricada presenta buenas aproximaciones, con errores menores al 1%, lo que sugiere que, el material seleccionado para fabricar la copa, permite una transferencia de calor apropiada para realizar este tipo de pruebas.
Conclusiones
Para ensayos de rampa de temperaturas la geometría fabricada presenta buenas aproximaciones, con errores menores al 1%, lo que sugiere que, el material seleccionado para fabricar la copa, permite una transferencia de calor apropiada para realizar este tipo de pruebas.
42
<1%

## Slide 44
Recomendaciones y trabajos futuros
43
En función de los datos obtenidos se puede recomendar que la geometría de cilindros concéntricos que ha sido fabricada reemplace a la geometría que presenta desgaste en sus paredes internas, y esta, sea empleada preferentemente para ensayos de CFE y rampa de temperaturas.
Se puede recomendar proponer el desarrollo de los siguientes proyectos de titulación:
Estudio de la factibilidad para el desarrollo de geometrías inferiores descartables aplicadas al análisis de sustancias abrasivas en el reómetro Discovery HR-2.
Diseño, construcción y validación de aditivos removibles para la mitigación del efecto de deslizamiento en la pared de geometrías inferiores de cilindros concéntricos.
Estudio de la influencia de diferentes grados de rugosidad en la mitigación del efecto de deslizamiento de la pared mediante el proceso de chorro de arena.
Estudio de las propiedades reológicas del fluido de transmisión automática Havoline MD-3
En función de los datos obtenidos se puede recomendar que la geometría de cilindros concéntricos que ha sido fabricada reemplace a la geometría que presenta desgaste en sus paredes internas, y esta, sea empleada preferentemente para ensayos de CFE y rampa de temperaturas.

## Slide 45
Recomendaciones y trabajos futuros
44
Estudio de la factibilidad para el desarrollo de geometrías inferiores descartables aplicadas al análisis de sustancias abrasivas en el reómetro Discovery HR-2.
Diseño, construcción y validación de aditivos removibles para la mitigación del efecto de deslizamiento en la pared de geometrías inferiores de cilindros concéntricos.
Se puede recomendar proponer el desarrollo de los siguientes proyectos de titulación:

## Slide 46
Recomendaciones y trabajos futuros
45
Estudio de la influencia de diferentes grados de rugosidad en la mitigación del efecto de deslizamiento de la pared mediante el proceso de chorro de arena.
Estudio de las propiedades reológicas del fluido de transmisión automática Havoline MD-3
Se puede recomendar proponer el desarrollo de los siguientes proyectos de titulación: