## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
PRESENTA:

## Slide 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MAQUINA PARA MEDICIÓN DEL DESGASTE POR ABRASIÓN SEGÚN LA NORMA ASTM G-65.
PRESENTADA POR: Sr. JHONNY CHAVEZ
CODIRECTOR: ING. VÍCTOR ANDRADE
TEMA DE TESIS:
DIRECTOR: ING. BORYS CULQUI

## Slide 3: ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Definición del problema
Antecedentes
Justificación
Objetivos: General y Específicos
Alcance del Proyecto
MARCO TEÓRICO
Tribología
Teoría del desgaste
Tipos de desgaste
Desgaste abrasivo
Norma ASTM G-65
Arena abrasiva
PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LA MAQUINA DE ENSAYOS DE ABRASIÓN
Pruebas y análisis del sistema de transmisión
Pruebas y análisis del sistema de transporte neumático
Pruebas y análisis del sistema de llenado
Pruebas y análisis del brazo de palanca
Pruebas y análisis procedimiento E de la Norma ASTM G-65
Sistema de llenado
Brazo de palanca
Recolector de arena
Estructura Metálica
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
DISEÑO DE LA MAQUINA DE ENSAYOS DE ABRASIÓN
Parámetros de diseño
Sistema de transmisión.
Sistema de transporte Neumático

## Slide 4
INTRODUCCIÓN

## Slide 5
La falta de conocimiento de las características mecánicas a condiciones de abrasión a las que son sometidos los materiales metálicos, y la falta de un equipo de ensayos para medición del desgaste abrasivo, bajo un estándar internacional (norma ASTM G-65), determina el diseño y la construcción de la máquina propuesta.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
INDICE

## Slide 6
El hombre siempre ha estado en contacto con los fenómenos de desgaste, fricción y lubricación desde antes de Cristo, debido a la existencia ya de; herramientas rudimentarias que les daban diferentes aplicaciones, como:
Cojinetes hechos de cuerno o hueso para producir fuego (3500 A.C.)
Taladros de piedra (2000 A.C.)
Vehículos como el carruaje para transportar estatuas en Babilonia (3500 A.C.)
Carros de transportación de bloques en Egipto
Todos estos elementos hicieron que a través de los años se desarrollaran estudios de tribología, para el desgaste.
ANTECEDENTES
INDICE

## Slide 7
El desgaste de los materiales, es uno de los principales problemas en la industria, que afecta a gran parte de los sectores de producción. Tanto es así que a lo largo de los años se ha establecido la necesidad de evaluar su comportamiento frente a este fenómeno, para poder predecir su respuesta y anticiparse a los posibles fallos, así como programar tareas de mantenimiento que eviten problemas mayores.
Por lo tanto el objetivo de este trabajo es el diseño y construcción de una máquina para medir la abrasión con una disco recubierto de caucho en un flujo de arena abrasiva bajo el estándar ASTM G-65, qué clasificará a los materiales por su resistencia a la abrasión.
JUSTIFICACIÓN
INDICE

## Slide 8
Diseñar y construir una máquina basada en el estándar internacional ASTM G-65, que permita mediante pruebas iníciales alcanzar los parámetros especificados en el procedimiento E de la norma (ASTM G-65).
ALCANCE
INDICE

## Slide 9
MARCO TEÓRICO
INDICE

## Slide 10: TRIBOLOGÍA
La ciencia y tecnología que estudia las superficies que están en contacto y movimiento relativo así como los fenómenos que se derivan.

## Slide 11: Figura 1. Concepto de tribología
Figura 2. Tribosistema

## Slide 12: TEORÍA DEL DESGASTE
El desgaste es el proceso de remoción de material en una superficie sólida, debido al movimiento relativo de esta superficie respecto a otra en contacto, este movimiento puede ser unidireccional o bidireccional (vaivén), y ya sea deslizante, rodante o una combinación de los dos
Figura 3. Descripción del desgaste.

## Slide 13: TIPOS DE DESGASTE
DESGASTE
ADHESIVO
EROSIVO
POR FATIGA
CORROSIVO
ABRASIVO
Figura 4. Clasificación del desgaste.

## Slide 14: DESGASTE ADHESIVO
Figura 5. Desgaste adhesivo en cojinetes.
Figura 6. Desgaste adhesivo en engranes.
DESGASTE POR FATIGA
Figura 7. Desgaste por fatiga en Cigüeñal
Figura 8. Desgaste por fatiga en campanas.
INDICE

## Slide 15: DESGASTE CORROSIVO
DESGASTE EROSIVO
Figura 9. Desgaste erosivo en anillo de retención de pasador de biela
Figura 10. Desgaste erosivo en rotor de bomba de vacío
Figura 11. Desgaste corrosivo en tuberías
Figura 12. Desgaste corrosivo en disco de frenos
INDICE

## Slide 16: DESGASTE ABRASIVO
El desgaste abrasivo es la pérdida de masa resultante debido a la interacción de partículas o asperezas duras cuando son forzadas contra una superficie a desplazarse a lo largo de ella.
Figura 13. Desgaste abrasivo en superficies de metales

## Slide 17: CLASIFICACIÓN DEL DESGASTE ABRASIVO
Desgaste Abrasivo
Abrasion de dos cuerpos
Abrasion de tres cuerpos

## Slide 18: DESGASTE ABRASIVO DE DOS CUERPOS
Se produce entre una superficie dura y suave, cuando las asperezas de la superficie dura presionan la más suave
Figura 14. Desgaste abrasivo por dos cuerpos

## Slide 19: DESGASTE ABRASIVO POR 3 CUERPOS
Este tipo de abrasión es debido a la existencia de partículas duras presentes entre ambas superficies que transmiten cargas a las mismas generando un daño.
Figura 15. Desgaste abrasivo por 3 cuerpos

## Slide 20: NORMA ASTM G-65
Esta norma cubre los procedimientos de laboratorio para determinar la resistencia a la abrasión de los materiales metalicos, con el propósito de clasificarlos.
Los resultados de la prueba de abrasión son reportados por su perdida de volumen en milímetros cúbicos.
Tabla 1. Procedimientos de la Norma ASTM G-65
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO | FUERZA APLICADA A LA PROBETA, N (Lb) |  | REVOLUCIONES DE LA RUEDA | ABRASIÓN LINEAL | 
 |  |  |  | m | Ft
A | 130 | 30 | 6000 | 4309 | 14138
B | 130 | 30 | 2000 | 1436 | 4711
C | 130 | 30 | 100 | 71.8 | 236
D | 45 | 10.1 | 6000 | 4309 | 14138
E | 130 | 30 | 1000 | 718 | 2360

## Slide 21: PARÁMETROS DE ENSAYO SEGÚN ASTM G-65
Para el equipo de ensayos de abrasión la norma propone:
La fuerza motriz que debe ser un motor de 1 HP, 1800 RPM, con una velocidad de salida durante el ensayo de 200 RPM
Un disco recubierto de caucho con una dureza de 60 shore, clorobutil
La fuerza de impacto de 130 N con un brazo de palanca durante el ensayo
De abrasivo una arena de sílice (Ottawa) con una magnitud de 50/70 AFS
Un flujo abrasivo de 300-400 g/min

## Slide 22: PARAMETROS DE ENSAYO SEGÚN ASTM G-65
Las dimensiones de la probeta son: 25x76x(3,2-12,7) mm.
Figura 16. Esquema gráfico del ensayo de abrasión
La perdida de volumen se evaluara en;

## Slide 23: PARÁMETROS DE ENSAYO SEGÚN ASTM G-65
El ajuste de volumen:
Los tiempos y materiales para cada procedimiento son:
Procedimiento A : 30 min, AISI D-2
Procedimiento B: 10 min, AISI 4340
Procedimiento C: 30 seg.
Procedimiento D: 30 min, AISI H-13
Procedimiento E: 5 min, AISI 4340

## Slide 24: PARÁMETROS DE ENSAYO SEGÚN ASTM G-65
El volumen en mm3 para cada procedimiento es:
Procedimiento A : 36±5 mm3
Procedimiento B: 91±5 mm3
Procedimiento D: 56±4 mm3
Procedimiento E: 49±3 mm3

## Slide 25: ARENA ABRASIVA
La arena abrasiva debe ser arena de sílice de Canadá, Ottawa
La densidad : 1,5 g/cm3
El tamaño de la arena es de 50 a 70 AFS (0,3 mm a 0,2 mm) de grano redondo.
Figura 17. Geometría de arena abrasiva

## Slide 26
DISEÑO DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS DE ABRASIÓN
INDICE

## Slide 27: PARÁMETROS DE DISEÑO
Un motor de 1 HP de 1800 RPM
Velocidad de salida del disco recubierto de caucho: 200 RPM
Flujo de la arena abrasiva durante el ensayo: 300-400 g/min
Fuerza de impacto de 130 N
Figura 18. DCL Poleas
Figura 18. Factores de seguridad recomendados

## Slide 28: SISTEMA ELECTRÓNICO
Un variador de frecuencia para 1 HP
Primera reducción a 895 RPM
N= numero de polos
w= velocidad angular en RPM
f= frecuencia

## Slide 29: SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Sistema de poleas y banda:
Figura 19. DCL Poleas

## Slide 30: SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Resultados del sistema de poleas y banda:
Tabla 2. Resultados 1 sistema de poleas y banda
Tabla 3. Resultados 2 sistema de poleas y banda
s
Relación de transmisión | 4,475
Diámetro de polea motriz | 2,65 pulg
Diámetro de polea inducida | 12 pulg
Longitud de paso | 1856,21 mm
Distancia entre centros de polea | 650 mm
Angulo de contacto Ɵd | 158,93°
Angulo de contacto ƟD | 201,069°
Numero de bandas | 1
Potencia Nominal | 1,6
Potencia Corregida | 1,4035
Factor de servicio | 1,15
Tensión menor de la banda | 86,07 N
Tensión mayor de la banda | 357,98 N
Factor de seguridad de la banda | 1,22
Numero de pasadas | 9,14x109
Vida en horas | 1533470,495 horas
Longitud de la banda | 1930,46 mm
Tensión máxima de polea motriz | 755,55 N
Tensión máxima de polea inducida | 171,327 N

## Slide 31: SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Eje de transmisión:
Figura 20. DCL Eje de transmisión

## Slide 32: SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Resultados del eje de transmisión:
Tabla 4. Resultados 1 Eje de transmisión
Reacción Az | 293,43 N
Reacción Ay | 31,63 N
Reacción Bz | 456,02 N
Reacción By | 82,59 N
Fuerza total de la polea | 755,55 N
Momento total en B | 13287,081 Nmm
Momento total en C | 22489,08 Nmm
Torque | 35618,887 Nmm
Esfuerzo a flexión | 14,66 N/mm2
Esfuerzo a torsión | 11,60 N/mm2
Material del eje | AISI 1018
Diámetro principal del eje | Ø35 mm
Diámetro de escalón eje | Ø45 mm
Diámetro de chumaceras | Ø35 mm
Factor de seguridad | 2,56
Esfuerzo de Von mises | 24,884 N/mm2
Chaveta | 8x10x12 mm
Dureza de caucho para el disco | 60 shore
Diámetro del disco recubierto de caucho | 228,6 mm
Longitud del eje | 300 mm
Tabla 5. Resultados 2 Eje de transmisión

## Slide 33: SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Resultados de simulación del eje de transmisión:
Figura 21. Simulación del eje de transmisión

## Slide 34: SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Figura 22. Sistema de transporte neumático

## Slide 35: SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Resultados de tubo Venturi
Tabla 6. Resultados del tubo Venturi
Angulo convergente | 21°
Angulo divergente | 7°
Velocidad1 de flujo de aire | 15 m/s
Caudal de aire | 0,03042 m3/s
Diferencia de presiones | 2,2 kpa
Velocidad2 de flujo de aire | 60,35 m/s
Diámetro de entrada de tubo Venturi | Ø2 pulg
Diámetro de baja presión del Venturi | Ø1 pulg
Diámetro de baja presión del Venturi | Ø2 pulg
Longitud del tubo venturi | 270 mm
Material | AISI 1018

## Slide 36: SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Resultados de transporte neumático horizontal
Tabla 7. Resultados del transporte neumático horizontal
Velocidad de sedimentación | 16,762 m/s
Velocidad intersticial del solido | 13,1286 m/s
Porosidad | 0,9749
Velocidad intersticial del fluido | 17,1937 m/s
Perdida de carga debido a la fricción del gas con la pared | 131,948 Pa
Perdida de carga debido a la fricción de los sólidos con la pared | 4923,09 Pa
Pérdida de carga por aceleración del gas | 172,11 Pa
Pérdida de carga por aceleración de los sólidos | 3244,67 Pa
Diferencia de presiones tramo horizontal | 8471,83 Pa
Longitud total del tramo horizontal | 1500 mm

## Slide 37: SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Resultados de transporte neumático vertical
Perdida de carga debido a la fricción del gas con la pared | 43,98 Pa
Perdida de carga debido a la fricción de los sólidos con la pared | 100,89 Pa
Caída de presión debido a la columna estática de gas | 83,79 Pa
Caída de presión debido a la columna estática del sólido | 35,048 Pa
Diferencia de presiones tramo vertical | 263,711 Pa
Diferencia de presiones en los codos | 1977,83 Pa
Diferencia de presión total | 10713,38 Pa
Longitud total del tramo vertical | 2100 mm
Tabla 7. Resultados del transporte neumático vertical

## Slide 38: SISTEMA DE LLENADO
Figura 23. Sistema de llenado
Tabla 8. Resultados del sistema de llenado
Volumen de carga | 23 lts
Altura de la tolva | 550 mm
Flujo de arena abrasiva | 350 g/min
Altura de tubo hasta la boquilla | 460 mm

## Slide 39: BRAZO DE PALANCA
Figura 24. Brazo de palanca
Figura 25. DCL brazo de palanca y esfuerzo cortante
Peso del contrapeso | 123,52 N
Masa del contrapeso | 12,6 kg
Fuerza en x | 130 N
Fuerza en y | 123,52 N
Esfuerzo cortante | 2,1844 N/mm2
Diámetro del perno | Ø6 mm
Material del brazo | ASTM A500, A283
Tabla 9. Resultados del Brazo de palanca

## Slide 40: RECOLECTOR DE ARENA
Figura 26. Sistema de llenado
Resultados del recolector de arena
H= 460 mm
Area total= 12313 cm2
Volumen de recolección: 8200 cm3
Material: ASTM A653

## Slide 41: ESTRUCTURA METALICA
Figura 27. Sistema de llenado
Resultados de la estructura metálica
Altura: 1900 mm
Ancho : 1500 mm
Material: ASTM A36 angulo cuadrado de 40x4 mm

## Slide 42
PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS DE ABRASIÓN
INDICE

## Slide 43: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Tabla 10. Pruebas del sistema de transmisión
No. | RPM Máquina | Distribución normal | Media | Desviación estándar
1 | 200 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
2 | 200 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
3 | 200 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
4 | 202 | 0,321476851 | 202,2 | 1,7511
5 | 202 | 0,321476851 | 202,2 | 1,7511
6 | 202 | 0,321476851 | 202,2 | 1,7511
7 | 204 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
8 | 204 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
9 | 204 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
10 | 204 | 0,087726519 | 202,2 | 1,7511
Figura 28. Distribución normal de pruebas del sistema de transmisión

## Slide 44: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
Tabla 11. Pruebas del sistema de transporte neumatico
Figura 29. Distribución normal de pruebas del sistema de transporte neumático
No. | Caudal de arena (m3/s) | Distribución normal | Media | Desviación estándar
1 | 350 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
2 | 350 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
3 | 350 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
4 | 350 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
5 | 350 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
6 | 350 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
7 | 351 | 0,642953702 | 351,2 | 1,054
8 | 351 | 0,642953702 | 351,2 | 1,054
9 | 352 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054
10 | 352 | 0,175453038 | 351,2 | 1,054

## Slide 45: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL BRAZO DE PALANCA
Tabla 12. Pruebas del brazo de palanca
Figura 30. Distribución normal de brazo de palanca
No. | Masa (Kg) | Distribución normal | Media | Desviación estándar
1 | 12,60 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
2 | 12,60 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
3 | 12,60 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
4 | 12,60 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
5 | 12,60 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
6 | 12,61 | 64,29537017 | 12,608 | 0,00918
7 | 12,61 | 64,29537017 | 12,608 | 0,00918
8 | 12,62 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
9 | 12,62 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918
10 | 12,62 | 17,54530384 | 12,608 | 0,00918

## Slide 46: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO E DE LA NORMA ASTM G-65
Tabla 12. Pruebas de desgaste abrasivo AISI 4340
Numero de Ensayos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Fuerza de Impacto | 130 N | 130 N | 130 N | 130 N | 130 N
Revoluciones Disco | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Flujo de Arena, g/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Masa Inicial, g | 188,937 | 188,921 | 188,934 | 188,929 | 188,931
Masa Final, g | 188,557 | 188,521 | 188,534 | 188,549 | 188,531
Masa perdida, g | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37
Densidad, g/cm3 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83
Volumen perdido (masa perdida/densidad)x1000, mm3 | 49,8 | 49,8 | 48,53 | 48,53 | 47,25
Ajuste de volumen perdido, mm3 | 49,8 | 49,8 | 48,53 | 48,53 | 47,25

## Slide 47: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO E DE LA NORMA ASTM G-65
Tabla 13. Pruebas 2 de desgaste abrasivo AISI 4340
Numero de Ensayos | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Fuerza de Impacto | 130 N | 130 N | 130 N | 130 N | 130 N
Revoluciones Disco | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Flujo de Arena, g/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Masa Inicial, g | 188,940 | 188,933 | 188,925 | 188,932 | 188,922
Masa Final, g | 188,55 | 188,553 | 188,545 | 188,562 | 188,552
Masa perdida, g | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37
Densidad, g/cm3 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83
Volumen perdido (masa perdida/densidad)x1000, mm3 | 49,8 | 48,53 | 48,53 | 47,25 | 47,25
Ajuste de volumen perdido, mm3 | 49,8 | 48,53 | 48,53 | 47,25 | 47,25

## Slide 48: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO E DE LA NORMA ASTM G-65
Tabla 14. Distribución normal de pruebas de desgaste abrasivo AISI 4340
No. | Volumen perdido (mm3) | Distribución normal | Media | Desviación estándar
1 | 47,25 | 0,137610226 | 48,527 | 1,041
2 | 47,25 | 0,137610226 | 48,527 | 1,041
3 | 47,25 | 0,137610226 | 48,527 | 1,041
4 | 48,53 | 0,504277413 | 48,527 | 1,041
5 | 48,53 | 0,504277413 | 48,527 | 1,041
6 | 48,53 | 0,504277413 | 48,527 | 1,041
7 | 48,53 | 0,504277413 | 48,527 | 1,041
8 | 49,8 | 0,137610226 | 48,527 | 1,041
9 | 49,8 | 0,137610226 | 48,527 | 1,041
10 | 49,8 | 0,137610226 | 48,527 | 1,041
Figura 30. Distribución normal del volumen perdido

## Slide 49: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO E DE LA NORMA ASTM G-65
Figura 31. Probetas desgastadas
Coeficiente de desgaste y profundidad de desgaste

## Slide 50: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO E DE LA NORMA ASTM G-65
Figura 32. Medición del desgaste por comparador de reloj
Figura 33. Medición del desgaste por microscopio metalúrgico

## Slide 51: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO E DE LA NORMA ASTM G-65

## Slide 53
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
INDICE

## Slide 54: ANÁLISIS ECONÓMICO
Costo de Materiales de fabricación
Descripción | Cantidad | Costo unitario (USD) | Costo Total (USD)
Microscopia electrónica de barrido | 1 | 100,00 | 100,00
Transporte | 1 | 40,00 | 40,00
Servicios básicos | 1 | 30,00 | 30,00
Total |  |  | 170
Costo Total de materiales para la fabricación | 2605,93
Costo de indirectos de fabricación
Costo de mano de obra
Descripción | Cantidad | Costo unitario (USD) | Costos total (USD)
Mano de obra | 1 | 700 | 700
$2605,93
$170
$700
CT= $3475,93
+

## Slide 55: ANÁLISIS FINANCIERO
Horas de consumo
Costo de material usado durante el ensayo
Costo de indirecto de fabricación
Horas máquina | 5,5 horas
Horas hombre | 7 horas
Total horas | 12,5 horas
Material | Libras usadas | Costo unitario (USD) | Costo total (USD)
Arena abrasiva | 26,4 | 6,00 | 158,4
Servicio | Kw/h | Tiempo | Costo total CIF (USD)
Servicios básicos (luz) | 0,104 | 0,5 | 0,05

## Slide 56: ANÁLISIS FINANCIERO
Horas de consumo
Costo de material usado durante el ensayo
Costo de indirecto de fabricación
Horas máquina | 5,5 horas
Horas hombre | 7 horas
Total horas | 12,5 horas
Material | Libras usadas | Costo unitario (USD) | Costo total (USD)
Arena abrasiva | 26,4 | 6,00 | 158,4
Servicio | Kw/h | Tiempo | Costo total CIF (USD)
Servicios básicos (luz) | 0,104 | 0,5 | 0,05

## Slide 57: PRECIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
Sueldo de mano de obra
Costo de material usado durante el ensayo
Mano de obra | USD
Sueldo | 354
Décimo tercero | 28,33
Décimo cuarto | 28,33
IESS aporte patronal | 39,471
Total sueldo | 452,471
Horas laborables | 8
Días por semana | 5
Semanas por mes | 4
Capacidad total de horas laborables | 160

## Slide 58: PRECIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
Costo del ensayo
Tasa de mano de obra | 2,827
Costo diario | 16,97
Costo total | 175,42
Rentabilidad | 20%
Precio | 210,5

## Slide 59
Oferta y Demanda
Capacidad mensual instalada (oferta) | 62 ensayos
Demanda mensual proyectada inicial | 20 ensayos
Incremento Anual | 10%
Inversión | $ 3475,93
Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Capacidad anual | 744 | 744 | 744 | 744 | 744
Demanda anual | 240 | 264 | 290 | 319 | 350
Precio de venta unitario | $210,50 | $218,92 | $227,68 | $236,79 | $246,26
Proyección de ingresos | $50.520,86 | $57.795,87 | $66.027,40 | $75.535,35 | $86.190,80
Proyección de ingresos

## Slide 60
Estado de resultados
P. Ingresos | $50.520,86 | $57.795,87 | $66.027,40 | $75.535,35 | $86.190,80
Costo de venta | $42.100,72 | $46.310,79 | $50.871,70 | $55.958,87 | $61.396,88
Utilidad bruta | $8.420,14 | $11.485,08 | $15.155,70 | $19.576,47 | $24.793,92
Depreciación (10%) | $347,59 | $347,59 | $347,59 | $347,59 | $347,59
Gastos Administrativos | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 2.000 | $ 2.500 | $ 3.000
Utilidad antes de impuestos | 7.072,55 | 9.637,48 | 12.808,10 | 16.728,88 | $21.446,33
Participación Trabajadores (15%) | $1.060,88 | $1.445,62 | $1.921,22 | $2.509,33 | $3.216,95
Utilidad después de participación | $6.011,67 | $8.191,86 | $10.886,89 | $14.219,55 | $18.229,38
Impuestos (25%) | $1.502,92 | $2.047,97 | $2.721,72 | $3.554,89 | $4.557,34
Utilidad después de participación e impuestos | $4.508,75 | $6.143,90 | $8.165,17 | $10.664,66 | $13.672,03

## Slide 61
Estado de resultados
Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Utilidad neta | $4.508,75 | $6.143,90 | $8.165,17 | $10.664,66 | $13.672,03
Depreciación | $347,59 | $347,59 | $347,59 | $347,59 | $347,59
Inversión inicial
Años | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Inversión inicial | $3.475,9 | $4.856,34 | $6.491,49 | $8.512,76 | $11.012,25 | $14.019,63
TIR y VAN
VAN | $ 24.519,27
TIR | 168%
Precio de ensayos
Costo del procedimiento A: | $ 210,50
Costo del procedimiento B: | $ 83,78
Costo del procedimiento C: | $ 29,06
Costo del procedimiento D: | $ 210,50
Costo del procedimiento E: | $ 52,10

## Slide 62
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
INDICE

## Slide 63: CONCLUSIONES
INDICE
Se alcanzó los objetivos general y específicos propuestos en el presente proyecto
El tener un equipo de ensayos de desgaste abrasivo bajo un estándar internacional ASTM G-65, abre un nuevo camino sobre la evaluación e investigación de los materiales en dicha rama.
Los ensayos realizados dependen del tipo de material a ensayarse, es así que existen 6 procedimientos según la norma ASTM G-65, desde el más severo al más suave, procedimientos que están clasificados de acuerdo a la composición, tratamiento térmico y recubrimiento duro.
La cantidad de ensayos mínimos por cada procedimiento debe ser de 5, ya que con esta cantidad, se puede obtener una media del volumen perdido durante el ensayo de abrasión.
El uso del abrasivo de acuerdo a la recomendación de la norma ASTM G-65 es 2 veces, pero al usarse durante 10 ensayos se encontró que puede usarse hasta 5 veces, ya que al 6° ensayo empieza a perder sus propiedades mecánicas de desgaste.
Se realizaron varias medidas de profundidad de desgaste con instrumentos y equipos como: comparador de reloj, microscopio metalúrgico y microscopio electrónico de barrido, y como resultado se obtuvo: 270 μm, 183 μm y 200 μm de profundidad de desgaste para el acero AISI 4340.
El abrasivo empieza a perder sus propiedades mecánicas de desgaste a partir del 6° ensayo, ya que al ser el cuerpo intermedio de impacto entre el disco y el material (AISI 4340) a una fuerza de 130 N (30 lb), se tritura y produce partículas abrasivas con menor diámetro.
El volumen de desgaste perdido luego del 6° ensayo, tuvo una diferencia de 4,385 mm3 por debajo del límite inferior permitido por la norma ASTM G-65 que es de 49±2 mm3, para el acero AISI 4340.
El diámetro que disminuye de las partículas abrasivas después del 6° ensayo de abrasión, va desde 70 AFS en adelante.
Los defectos producidos por el ensayo de abrasión, en una vista con el microscopio metalúrgico, fueron de rajaduras, grietas y cráteres.
El volumen perdido después de los 10 ensayos de abrasión con el acero AISI 4340, produjeron una media de 48,527 mm3 que con relación al valor permitido por la norma ASTM G-65 de 49±2 mm3, califican a la maquina como óptima.

## Slide 64: RECOMENDACIONES
INDICE
Se debe profundizar los estudios de desgaste abrasivo, ya que la necesidad de tener un nuevo equipo fabricado para este tipo de ensayo, permitirá tener un mejor conocimiento del comportamiento de los materiales en la industria.
Hay una gama de estudios en materiales que no se han realizado por falta de equipamiento en las universidades, es por esto que se debe dar más atención a temas de investigación que suplan las necesidades de evaluar los materiales, diseñando y construyendo máquinas que permitan el acceso a estos estudios como en este caso la abrasión.
Para usar el abrasivo hasta 5 veces durante los ensayos, se recomienda que a partir del segundo ensayo se cierna la arena abrasiva entre los tamices de 50 y 70 AFS, como indica la figura 187.
Antes de retirar la probeta se recomienda que se deje reposar por al menos 10 minutos, ya que se encuentra muy caliente, y retirarla con guantes.
Se debe usar todas las protecciones industriales como: botas de seguridad, gafas, mandil y guantes, antes de realizar el ensayo de abrasión.
La máquina de ensayos de abrasión permite ensayar sobre cualquier tipo de material, se recomienda que se investigue y analice: materiales metálicos con revestimientos, tratamientos de transformación estructural, tratamientos por difusión y tratamientos por convección.
El reciclaje del abrasivo esta descrito en el capítulo 3 “Diseño y selección de alternativas”, para que se dé un adecuado uso del abrasivo luego de ser usado.
Se deben seguir con cautela los pasos descritos en el anexo E, sobre el uso de la máquina de ensayos de abrasión, al igual que el adecuado mantenimiento.

## Slide 65
GRACIAS
INDICE